## Lůžko s laterálním náklonem
DNS 39 - Lůžka a matrace (DS Zastávka)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Lůžko s laterálním náklonem - 5 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Lůžko s laterálním náklonem do boční strany | …
2. | Rozměry ložné plochy (matrace 200 x 90 cm)(+-2cm) | … cm x … cm
3. | Vnější rozměry max. 219 x 99,5(+-2cm) | … cm x … cm
4. | Nosnost lůžka min. 260 kg | … kg
5. | Dekor lůžka světlý - dle výběru organizace, dekor všech kovových částí stříbrná RAL 9006 | …
Ložná plocha
6. | 4 dílná ložná plocha | …
7. | Zádový díl - maximální úhel nastavení 70° minimální délka zádového dílu 80 cm | …
8. | Dvojitá autoregrese (vzdálenost zádového dílu minimálně 5 cm/ vzdálenost stehenního dílu) minimálně 3 cm | …
9. | Trendelemburk / Antitrendelemburk 14° | …
10. | Plastové segmenty po celé ploše ložné plochy, plocha se musí dát jednoduše rozebrat bez použití nářadí | …
11. | Prodloužení lůžka libovolně o 20 až 30 cm, prodloužení lýtkového dílu minimálně o 20 cm | … cm
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
12. | Minimální zdvih 44 cm – střední automatická poloha 56 cm – maximální nastavení výšky ložné plochy 94 cm nad podlahou (bez matrace) tolerance +- 2 cm | … cm … cm … cm
13. | Postranice
14. | 2 hliníkové, dělené postranice na každé straně 100 x 100 cm, minimální výška postranic od ložné plochy 43 cm | …
15. | Postranice minimálně se 4 stupni výškového zdvihu, teleskopický systém, bez vyklápění, bez středového sloupku | …
Čela lůžka
16. | pevná s hliníkovým nebo kovovým madlem | …
17. | možnost vyjmutí celých čel (pouze rukou) z důvodu přístupu k hlavě a nohou bez omezení nebo varianta vyjímané výplně čela s horním madlem, opatřeno pojistkou | …
18. | Čelo u nohou opatřeno výsuvnou poličkou (pro sesterský ovladač, nebo na umístění koše pro ložní prádlo) | …
19. | Panely čela z HPL materiálu v libovolném dekoru, v kombinaci s hliníkem nebo kovem se 4 horizontálními rohovými nárazovými kolečky | …
Podvozek
20. | Kolečka s centrální brzdou, průměr 150 mm | …
21. | Možnost nastavení brzdového pedálu pro aretaci jednoho kolečka pro jednodušší manipulaci a jízdu | …
22. | Minimální podjezdnost podvozku ve standardní poloze 12,4 cm | …
23. | Noční podsvícení + podsvícení lůžka signalizující nejnižší, bezpečnou polohu. Indikace změny barvy podsvícení | …
Ovladač lůžka
24. | Sesterský hlavní ovladač: označen piktogramy jednotlivých poloh (polohy ložné plochy, laterální náklon, TR/ATR, kardiacké křeslo, CPR, mobilizační poloha, ovládání osvětlení lůžka a možnost uzamčení všech poloh dalších ovladačů lůžka.) Ovladač opatřen světelným indikátorem stavu nabití akumulátoru + stavu napájení ze sítě. | …
25. | Ruční ovladač: základní funkce pro používání pacientem/klientem + osvětlení LED diody nahrazující baterku | …
26. | Nožní ovladač na laterální náklon s ochranným rámem: umožňující polohování bočního náklonu + automatická poloha CPR | …
Další parametry
27. | Laterální náklon maximálně 15° | …
28. | Maximální úhel zádového dílu 70° | …
29. | Rukojeť se samonavíjecí hrazdou, s minimální nosností 75 kg | …
30. | Zálohová baterie s ukazatelem kapacity stavu | …
31. | Pár postranních lišt na příslušenství (u nožní části) | …
32. | Výklopné mobilizační madlo na každé straně lůžka, podporující samostatnost klienta při vstávání | …
33. | 2 x USB port, integrovaný na každé straně lůžka, ideálně v prostřední části, na dosah uživatele (pro nabíjení telefonu, tabletu a do budoucna i jiných podobných zařízení) | ...
34. | Příprava lůžka na dodatečnou instalaci monitorovacího systému sestra-pacient
35. | Dekor dle výběru organizace
36. | Záruční doba min. 24 měsíců | ...

## Matrace typ III
DNS 39 - Lůžka a matrace (DS Zastávka)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Matrace typ III - 5 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace na najvyší ochranu proti vzniku dekubitů. Výška matrace 14 cm | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 165 kg | … kg
Jádro
3. | Složené z více elastických pěn pro ideální prevenci proti dekubitům | …
4. | Třívrstvé provedení matrace s profilem zámku, spojení pěnových vrstev bez lepidla, pouze okrajová zóna | …
5. | Horní vrstva matrace z antimikrobiální viskoelastické pěny 5 cm o hustotě min. 52 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
6. | Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny 9 cm s vysokou nosností o hustotě min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
7. | Šířka okrajové zóny min. 10 cm, 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
8. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | …
9. | Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace | …
Potah
10. | Voděodolný proti vnějším tekutinám a se zvýšenou paroporpustností pro regulaci mikroklimatu | …
11. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C | …
12. | Paropropustný podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | …
13. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji | …
14. | Extra silný třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stály textilní materiál s polyuretanovým zátěrem gramáž 230g/m² | Materiál: …, gramáž … kg/m²
15. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | …
16. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
17. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) - cedulka i na matraci | …
18. | Potah opatřen manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci | …
Rozměr
19. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek. | …
20. | Výška matrace max. 16 cm min.14cm | … cm
21. | Záruka min. 24 měsíců | …