## Technická spec.
Přístroj pro urodynamická vyšetření
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ) 1 ks
Medicínský účel, použití, indikace: Urodynamický systém pro komplexní multikanálové měření biometrických parametrů dolních močových cest
Požadované parametry přístroje pro urodynamická vyšetření:
Urodynamický systém s váhou do 41 kg. | max 41 kg
Počet měřících kanálů min. 5. + 1 kanál pro profilometrii. | min.5 + 1 kanál
Min. 3 kanály pro připojení snímačů kabelem + min. 2 kanály pro bezdrátové/drátové připojení snímačů. | min.3 + 2 kanály
Požadovaná konfigurace: 3 x tlakový kanál (vzduchový), 1x uroflowmetrie (drátový snímač), 1x vstup pro EMG, 1 x profilometrický kanál. | ano
Základní kompaktní, ergonomický a snadno transportovatelný systém s nastavitelnou výškou pracovní plochy v rozsahu min. 750 mm až 1 000 mm | Rozsah min.750mm až 1000mm
Systém obsahuje pacientskou měřící jednotku | ano
Systém obsahuje řídící počítač průmyslového typu bez větráků (nikoli kancelářský typ all in one), s podporovaným operačním systémem Windows LTSC (nikoli obyčejná Windows 10, bez nutnosti opakovaných upgrade), širokoúhlý monitor s úhlopříčkou min. 21", klávesnici a myš | min 21"
Systém obsahuje vestavěnou kovovou cystometrickou pumpu pro přesné plnění bez infuzní váhy s rychlostí minimálně 0 – 100 ml/min. | min.100ml/min.
Systém obsahuje pohyblivé rameno pro nastavení výšky držáků snímačů tlaků. | ano
Systém obsahuje profilometrický puller dezinfikovatelný ponorem a se sterilizovatelným závěsem měřicích katetrů s rychlostí minimálně 0 – 10 mm/s. | 0-10 mm/s
Možnost budoucího rozšíření o systém bladder scanner (měření objemů minimálně 0-1000 ml, frekvence maximálně 2.35 MHz, hmotnost maximálně 500 g) pro automatické měření zbytkové moči s výsledkem automaticky obsaženým ve výsledném protokolu (ne externí zařízení). | ano
Možnost budoucího rozšíření o flexibilní kameru pro vizualizaci úniků moči. | ano
Požadované snímače pro UFM:
Váhový uroflowmetr se stojanem s možností snadného nastavení výšky trychtýře uroflowmetru s objemem minimálně 0 - 3000 ml a rozsahem průtoků min. 0 – 500 ml/s. | objem min.0-3000ml, průtok min.0-500ml/s
1 × trychtýř pro opakované použití s možností dezinfekce, tvar s optimalizací pro zamezení proudových artefaktů. | ano
Tlakové snímače :
Systém musí umožnit připojení následujících tlakových snímačů pro cystometrii a ostatní metody: Měření v rozsahu minimálně – 5 až 25 kPa. | min.5 až 25kPa
AC, Air charged katetry pro měření minibalonkovými katetry s přenosem vzduchem. | ano
Snímače pro EMG :
Externí předzesilovač k redukci rušení s nalepovacími elektrodami s citlivostí alespoň 0 - 500µV. | 0-500µV
Softwarové protokoly pro standardní měření:
Plnící a mikční cystometrie. | ano
Uroflowmetrie s automatickou analýzou. | ano
EMG a Biofeedback. | ano
Valsalva Leak Poin Pressure. | ano
Profilometrie. | ano
Kombinované protokoly :
Průtokové manometrická studie s kalkulacemi. | ano
Protokol s kombinací plnicí cystometrie, mikční cystometrii a VLPP. | ano
Uroflowmetrie a EMG. | ano
Kompletní urodynamický záznam (plnící část, EMG, profilometrie + vyhodnocení). | ano
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".