## Antidekubitní matrace
DNS 43 - Matrace (Šebetov)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům - 10 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace na nejvyšší ochranu proti vzniku dekubitů. | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 165 kg | … kg
Jádro
3. | Složené z více elastických pěn pro ideální prevenci proti dekubitům | ANO/NE
4. | Třívrstvé provedení matrace s profilem zámku, spojení pěnových vrstev bez lepidla, pouze okrajová zóna | ANO/NE
5. | Horní vrstva matrace z antimikrobiální viskoelastické pěny 5 cm o hustotě min. 52 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
6. | Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny 9 cm s vysokou nosností o hustotě min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
8. | Šířka okrajové zóny min. 10 cm, 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
9. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | ANO/NE
10. | Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace | ANO/NE
Potah
11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám a se zvýšenou paroporpustností pro regulaci mikroklimatu | ANO/NE
12. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C | ANO/NE
13. | Paropropustný podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | ANO/NE
14. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji | ANO/NE
15. | Extra silný třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stály textilní materiál s polyuretanovým zátěrem gramáž 230g/m² | Materiál: …, gramáž … kg/m²
16. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | ANO/NE
17. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | ANO/NE
18. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) - cedulka i na matraci | ANO/NE
19. | Potah opatřen manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci | ANO/NE
Rozměr
20. | Šířka min. 96 max. 90 cm | … cm
21. | Výška matrace max. 16 cm min. 14 cm | … cm
22. | Záruka min. 24 měsíců | … měsíců