## 2ks - Ultrazvuk stacionární
Ultrazvukové přístroje pro ambulanci
Příloha č. 01 - Technická specifikace
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ(y))
Ultrazvuk stacionární
2 kusy
Základní vlastnosti systému:
maximálně mobilní ultrazvukový systém se 4 bržděnými koly | min 4 kolečka
hmotnost systému max. 60 kg, šířka systému max. 59 cm | max 60kg,59cm
nastavení výšky klávesnice pro sedícího i stojícího lékaře | ano
start systému do plné funkce max. 120 s, ze Sleep (Standby) módu max. 25 s | max 120s,25s
ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky | ano
kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná ergonomicky na ovládacím panelu, nikoli výsuvné řešení klávesnice | ano
snadné ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku) | ano
možné rozšíření o originální integrovanou baterii na min. 15 minut kontinuálního provozu, zde možný start i následný provoz na baterii (dostupné rozšíření) | ano
integrovaný širokoúhlý min. 21,5" LED LCD monitor s vysokým rozlišením min.: 1920 x 1080 a velkým pozorovacím úhlem, otočný a sklopný | min 21,5",1920x1080px
pomocný dotykový ovládací panel min. 13,3“ umístěný pod hlavním monitorem | min 13,3"
manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů | ano
možnost výměny sond za provozu | ano
současné aktivní připojení min. 3 ultrazvukových sond | min 3 sondy
minimální vstupy/výstupy: 4x USB, LAN, HDMI, VGA, S-Video, CINC | ano
min. 4 uživatelská hardwarová tlačítka | min.4
nožní pedál s programovatelnou funkcí freez, uložení nálezu | ano
dostupná digitální USB termotiskárna (dostupné rozšíření) | ano
dostupná CD/DVD mechanika (dostupné rozšíření) | ano
dostupný EKG modul pro systém, maximálně 3 svodové EKG, křivka EKG možná pro všechny sondy, natavení min. zesílení, pozice křivky a rychlost posuvu (dostupné rozšíření) | ano
dostupný integrovaný originální ohřívač gelu, zde možnost nastavení 2 úrovní ohřevu (dostupné rozšíření) | ano
český uživatelský manuál součástí aplikace systému | ano
možnost zvukových poznámek uložených přímo do složky pacienta – dostupné s připojením běžné náhlavní soupravy (dostupné rozšíření) | ano
Základní funkce systému:
uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | ano
kontinuální dynamická automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, barevný Doppler a spektrální Doppler | ano
archivace pacientských dat na interní HDD typu SSD, min. 512 GB | min 512 GB
interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě | ano
možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) | ano
funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast | ano
funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách | ano
možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | ano
interní paměťová smyčka pro min. 384 MB | min 384 MB
maximálně jednoduchá obsluha | ano
podpora Wi-Fi přenosu dat - bezdrátového připojení k síti LAN | ano
možná podpora bezdrátového Bluetooth přenosu dat (dostupné rozšíření) | ano
možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | ano
kompletní DICOM 3.0, možnost odesílat data bezdrátově přes Wi-Fi připojení | ano
software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech | ano
možné rozšíření o aktivní výukovou ultrazvukovou aplikaci s aktuálním ultrazvukovým zobrazením dostupné pro kategorie: Abdomen, Obstetrics, Gynecology, Cardiology, Vascular (dostupné rozšíření) | ano
aktivní TCD mód | ano
nastavitelná hloubka zobrazení v rozsahu min.: 1 – 33 cm | min. 1 až 33 cm
frekvenční rozsah systému min.: 1,7 – 18 MHz | min.1,7 až 18 MHz
dynamický rozsah systému min. 269 dB | min. 269 dB
snímková frekvence systému min.: 1790 sn./sec. | min. 1790 sn./sec.
Kalkulace:
standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů | ano
automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot: S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | ano
kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min.: GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW | ano
programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | ano
volitelné horké klávesy pro nastavená měření | ano
standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | ano
automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | ano
kompletní měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace podle Grafa | ano
dostupná plně automatická měření: EF - ejekční frakce, IMT komplex, Bladder Volume - objem močového měchýře, BPD, HC, AC, FL - biometrické parametry (dostupné rozšíření) | ano
Zobrazovací módy:
velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu | ano
M-mód, barevný M-mód | ano
dostupný anatomický M-mód (dostupné rozšíření) | ano
barevný směrový rychlostní Doppler | ano
citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku | ano
možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe | ano
spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace | ano
harmonické zobrazení a kódované harmonické zobrazení dostupné na všech sondách | ano
zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních | min.8
compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních | min.4
panaromatické zobrazení (dostupné rozšíření) | ano
funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 30°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly | min. 30
dostupný kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace (dostupné rozšíření) | ano
dostupný tkáňový Doppler (TVI a TVD zobrazení) (dostupné rozšíření) | ano
dostupné výlučně nedoplerovské zobrazení krevního toku s vysokou senzitivitou k velmi pomalým tokům a s vysokým rozlišením (dostupné rozšíření) | ano
dostupné 3D a 4D zobrazení (dostupné rozšíření) | ano
možnost přesného porovnání minulého nálezu s aktuálním stavem pacienta – vyhodnocení diferencí pomocí grafického zvýraznění (dostupné rozšíření) | ano
B-Steer – možnost ovlivnit sklon vyzařovaných paprsků ze sondy | ano
Sondy:
lineární multifrekvenční sonda min. 4,5 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 128 krystaly ve snímači, možnost připojení bioptického nástavce, sonda vhodná pro: cévní, pediatrii, Small Parts, MSK, plíce a intervenční zákroky | min 4,5 až 13 MHz,max.4cm,min.128 krystalů
možné budoucí rozšíření o konvexní multifrekvenční sondu min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, možnost připojení bioptického nástavce, sonda s min. 128 krystaly ve snímači, sond vhodná pro: břicho, OB, GYN, cévní, urologii, plíce, pediartii, MSK a intervenční zákroky (dostupné rozšíření) | min.2 až MHz, min 128 krystalů
možné budoucí rozšíření o intraoperativní lineární vysokofrekvenční hokejkovou sondu pro zobrazení velmi blízkých polí, vhodná pro intraoperativní a intervenční zákroky ve velmi blízkých polích a současně pro pediatrické aplikace, frekvenční rozsah min. 6,7 – 18 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 35 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 168 krystaly ve snímači (dostupné rozšíření) | min. 6,7 až 18 MHz, max. 35 mm, min.168 krystalů
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

## 1ks - Ultrazvuk mobilní
Ultrazvukové přístroje pro ambulanci
Příloha č. 01 - Technická specifikace
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ(y))
Ultrazvuk mobilní
1 kus
Základní vlastnosti systému:
maximálně mobilní, bezdrátová ultrazvuková sonda s hmotností max. 205 g | max.205 g
kapesní rozměry sondy, max. rozměry: 131 x 64 x 31 mm | max.131x64x31 mm
aktivní ultrazvukové módy min.: B-mod, barevný směrový Doppler, pulzní Doppler, M-mod | ano
Bezdrátová sonda - duální (konvexní a lineární) s technickými parametry:
konvexní strana: frekvenční rozsah min. 2 – 5 MHz, úhel sektoru min. 60°, hloubka zobrazení min. 24 cm, vyznačeny osy a střed sondy pro bezpečné provádění intervenčních zákroků, zobrazení centrální linie i na zobrazovacím zařízení | min. 2 až 5 MHz
lineární strana: frekvenční rozsah min. 3 – 12 MHz, šíře sektoru max. 40 mm, hloubka zobrazení min. 8 cm, sonda se min. 192 krystaly, vyznačeny osy a střed sondy pro bezpečné provádění intervenčních zákroků, zobrazení centrální linie i na zobrazovacím zařízení | min.3 až 12 MHz
Základní funkce systému:
odolnost duální sondy proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody nebo dezinfekce, o standardu min. IP67 | min. IP67
odolnost proti otřesům | ano
systém s max. jedním tlačítkem s nastavitelnou funkcí (freez, store, …) | ano
práce systému na baterii min. 50 minut | min.50 min
mód Stand-by pro rychlou aktivaci sondy bez nutnosti sondu během vyšetření vypínat | ano
standardizované bezdrátové indukční dobíjení systému, indukční dobíjecí sestava součástí dodávky | ano
pevné pouzdro pro transport duální sondy součástí dodávky | ano
nutná bezdrátová kompatibilita dodané duální sondy se zařízeními s operačními systémy, min. iOS nebo Android | ano
volně stažitelná a bezplatná aplikace pro práci se systémem, min. iOS nebo Android | ano
min. 2 indikační diody na systému informující o stavu baterie a komunikaci s aplikací | min.2 diody
možný přenos dat pomocí Wi-Fi a DICOM technologií | ano
aktivní licence DICOM 3.0 | ano
automatická změna zobrazení v aplikaci (horizontální/vertikální) | ano
český uživatelský manuál součástí aplikace | ano
ukládání obrazů a smyček do aplikace s možností práce s uloženými daty | ano
možná změna parametrů zobrazení min.: gain, depth, TGC, frekvence, centrální linie | ano
implementovaná přednastavení pro snadné a bezpečné použití duální sondy min. pro vyšetření: břicha, srdce, gynekologie/porodnictví, cévního a muskuloskeletálního systému, plic, nervů, malých částí, očního vyšetření a neonatologického vyšetření hlavičky | ano
možnost měření min: délka, obvod, rychlost, tepová frekvence, slope, biometrie plodu: BPD, HC, AC, FL, úhel | ano
možné poznámky do obrazu a ukazatele - šipky | ano
Zobrazovací jednotka pro duální sondu:
zařízení s operačním systémem iOS 18 nebo novějším | ano
úhlopříčka zobrazovací jednotky min. 10“ | min.10"
rozlišení min.: 2160 x 1620 pixelů nebo více | min.2160x1620 px
interní paměť min. 64 GB nebo více | min.64 GB
příslušenství:
výškově stavitelný stojan pro systém a zobrazovací dotykovou jednotku | ano
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".