## OPG
OPG
Příloha č. 01 - Technická specifikace
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
- Způsob volby parametrů snímku pomocí ovládacího panelu přístroje, případně pomocí rozhraní PC | ANO
- Ovládání v českém jazyce | ANO
Požadované snímkovací programy:
Standardní panorama | ANO
Projekce sinu | ANO
TMJ klouby | ANO
Části oblouku (segmenty, levá a pravá polovina oblouku) | ANO
Snímkovací program pro ZPS (QC) | ANO
Přímá DICOM komunikace via LAN - odesílání obrazové dokumentace do PACS : | ANO
- DICOM Storage module + Commitment + SR Document Dose Report | ANO
- DICOM Worklist module + MPPS | ANO
Pokud nejde o ovládací konzoli, ovládací SW na dodaném PC, na které musí být aplikována doménová politika zákazníka | ANO
Testovací režim (rotace bez záření) | ANO
Možnost provedení snímků pacientů vstoje, vsedě a hendikepovaných pacientů na invalidním vozíku | ANO
Minimální výška opěry brady maximálně 107 cm | max 107 cm
Maximální výška opěry brady minimálně 165 cm | min.165 cm
Centrování pacienta pomocí zaměřovacích laserových paprsků | ANO
Přizpůsobení vrstvy snímku morfologii pacienta | ANO
Nastavení expozičních hodnot dle předvolby snímkovacího programu a velikosti písma | ANO
Manuální nastavení expozičních hodnot | ANO
Dynamické řízení dávky | ANO
Rozsah napětí rentgenky minimálně 60-84 kV | min. 60-84 kV
Rozsah anodového proudu minimálně 6-10 mA | min. 6-10 mA
Celková filtrace minimálně 2,5 mm Al | min. 2,5 mm Al
Typ detektoru CMOS nebo CCD | ANO (typ)
Velikost pixelu maximálně 100 µm pro CMOS, 50 µm pro CCD | ANO
Prostorové rozlišení minimálně 5 LP/mm | min. 5 LP/mm
Faktor zvětšení 1,18 - 1,32 | 1,18-1,32
Počet odstínů šedi minimálně 14 bit | min.14 bit
Plocha detektoru <146-152> x 6 mm | (146-152)x 6 mm
Doba scanu dospělých maximálně 15 s | max. 15 s
Doba scanu dítě maximálně 12 s | max.12 s
Předpokládaná hodnota DAP před expozicí - zobrazení či v dokumentaci k přístroji | ANO
Záznam skutečné hodnoty DAP (expozičních hodnot) k informacím o snímku (v obraze, DICOM header a DICOM SR) | ANO
Opěry polohování pro dostupné snímkovací režimy:
skusový blok 5ks, opěry bez možnosti skusu 3ks, opěry brady 3ks, jednorázový spotřební materiál pro prvních 500 pacientů | ANO
Instalace přístroje sloupem na podlahu s upevněním na zeď (bez podlahové základny zasahující mimo sloup přístroje | ANO
Ovládací tlačítko umístitelné do uzamykatelné schránky mimo snímkovnu, rukojeť s tlačítkem na pohyblivém přívodu včetně emergency tlačítka - pokud je nutné pro bezpečný provoz přístroje | ANO
Součásti dodávky:
kontrolní fantom pro ZPS, Softwarové řešení QA, vyhodnocení ZPS | ANO
Provoz na 230 V / 50 Hz | ANO
Připojení do elektrické zásuvky s vlastním chráničem a vybavovacím proudem 30mA | ANO
PC sestava (Windows 11 Pro, 512 GB SSD disk, 16 GB RAM, 2x LAN port) s monitorem 24" IPS | ANO
Součástí dodávky je přejímací zkouška | ANO
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".