## ambulance
2 ks UNIT jendotky ORL ambulance
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Ambulance :
Mobilní vyšetřovací jednotka (na antistatických kolečkách) určená pro ambulance ORL s připojením na domovní odpad a rozvod vody | ano
Rozměry vyšetřovací jednotky max. 1049x1176x574 mm (VxDxH) z důvodu prostorového uspořádání ambulance | max. 1049x1176x574 mm
Použití práškového smaltu ve min. 22 barvách s antibakteriálními a antimykotickými vlastnostmi s jemnou strukturou | 22 barev
Povrch unitu musí být testovaný na min. tyto bakterie: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 11229 a Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 s účinností min. 99,8 % | ano
Konstrukce unitu z vysoce kvalitního elektrolyticky pozinkovaného plechu, ocelové a hliníkové konstrukce | ano
Instrumentační plocha krytá hygienickým transparentním krytem z neporézního minerálního materiálu, s mechanismem odkrytí nahoru nad instrumenty | ano
Přídavná police na přístroje nad instrumentální pracovní plochu | ano
Unit musí být vybaven ergonomicky výškově nastavitelnou otočnou konzolí pro násadce (oplach, stlačený vzduch, odsávání), optické kabely, toulce s ohřevem pro endoskopy, dezinfekční toulce a držákem lahviček pro aplikaci medikamentů (prášek i tekutina) a výstupem světla | ano
Autoklávovatelné násadce pro výplach ucha, stlačeného vzduchu a odsávání | ano
Antibakteriální hadice s rychlospojkami | ano
Min. 1 ks toulce s předehřevem pro rigidní optiku | 1 ks
Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na rigidní optiky | 3 ks
Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na flexibilní endoskopy | 3 ks
Unit musí být vybaven LED světelnými pásky pro alarmy a okolní osvětlení | ano
Možnost přizpůsobení instrumentační skříňky dle přání zákazníka, tzn. variabilní uspořádání odpadního koše, polic a zásuvek vlevo nebo vpravo kabinetu | ano
Bezúchytkové zásuvky umožňující snadné čištění pro maximální bezpečnost a čistotu | ano
Možnost centrálního uzamčení výsuvných šuplíků při vypnutí unitu | ano
Součástí kabinetu musí být min. 4x šuplíky s automatickým výsuvným servo pohonem, plně výsuvné s mechanismem jemného zavírání | 4 ks
Součástí kabinetu musí být min. 2x ploché akrylátové zásuvky pro nástroje s automatickým výsuvným servo pohonem, plně výsuvné s mechanismem jemného zavírání | 2 ks
Odpadkový koš s automatickým výsuvným servo pohonem, plně výsuvný s mechanismem jemného zavírání | ano
Umístění odpadkového koše a nádoby na použité nástroje na levé straně kabinetu | ano
Zásobník na použité nástroje s automatickým výsuvným servo pohonem, plně výsuvný s mechanismem jemného zavírání | ano
Možnost umístění místo šuplíku prázdnou polici pro instalaci elektrokoagulace | ano
Výsuvná psací deska v instrumentační skříňce | ano
Vyhřívaná horní plocha na nástroje vybavená nerezovými tácky na nástroje a nepřímým LED osvětlením | ano
Skleněný dotykový ovládací panel s ukazatelem teploty vody proplachu, zabudovaným manometrem a tlakoměrem pro systém stlačeného vzduchu a infračerveným ohřevem zrcátek | ano
Integrovaný zdroj světla s min. jedním výstupem včetně plynulé regulace intenzity, typu LED s ekvivalentním výkonem minimálně ke 150 W halogenové žárovce, vč. světlovodného kabelu | 1 ks
Spouštění jednotlivých výstupů světelných zdrojů automaticky, i pomocí dotykového ovládání, vč. signalizace zapnutí | ano
Sací systém s vakuovou pumpou (bez oleje, výkon min. 60 l/min při -0,85 bar), automatickým vyprazdňováním sací láhve s následným výplachem vodou, bezvibračním držákem, automatickým zapnutím/vypnutím při zvednutí sací trubice, antibakteriální sací trubicí s rychlospojkou, s napojením na domovní odpad a přívod vody | 60 l/min
Hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic (vstříknutí dezinfekčního roztoku do hadice odsávání, nebo proplachem z vodního systému) | ano
Systém pro vyplachování uší při teplotě 37 °C s připojením k domovnímu přívodu vody (s ventilem aquastop), digitálním ukazatelem teploty, autoklávovatelnou vyplachovací rukojetí s kanylou, antibakteriální hadičkou s rychlospojkou. | ano
Unit musí být vybaven technologií s průtokovým ohřevem vody bez zásobníku vody, který umožňuje kontinuální proplach ucha bez časových omezení. | ano
Unit musí být vybaven digitálním displejem s ukazatelem aktuální teploty vody integrovaným do ovládací části unitu. | ano
Integrovaný systém stlačeného vzduchu, s kompresorem (bez oleje, min. 12 l/min, max. 2,5 bar), tlakovou nádobou s autoklávovatelným filtrem stlačeného vzduchu, autoklávovatelnou rukojetí stlačeného vzduchu, antibakteriální rukojetí s rychlospojkou, včetně 3x rozprašovačů na kapaliny a držáku na lahvičky se sprejem | 12 l/min
Možnost dovybavení unitu o systém UV dezinfekce nástrojů instalovaný do šuplíku, prvek prevence nozokomiálních nákaz | ano
Výrobce musí umožňovat dodání unitu s ovládáním na levé nebo pravé straně dle požadavku zákazníka (varianta pro leváky) | ano
Možnost budoucího rozšíření unitu o šuplíkové moduly a kabinety, které lze pevně spojit s jednotkou | ano
Možnost instalace elektrokoagulace do unitu, místo šuplíku | ano
Bezdrátová čelní lampa se světlem LED, automatickým zapínáním a vypínáním při sejmutí ze stojánku | ano
Nabíjecí stojánek pro automatické dobíjení Li-Ion akumulátoru čelní lampy | ano
Kulové klouby umožňující nastavit světlo přesně do jakékoli polohy pro optimální výhled | ano
Celková hmotnost max. 350 g (vč. baterie na čelence) | 350 g
Průměr světelného pole min. od 8 do 115 mm | 8 až 115 mm
Pracovní vzdálenost min. 20 až 60 cm | 20 až 60 cm
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

## sály
2 ks UNIT jednotky ORL ambulance
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Sály :
Mobilní vyšetřovací jednotka (na antistatických kolečkách) určená pro ambulance ORL s připojením na domovní odpad a rozvod vody | ano
Rozměry vyšetřovací jednotky max. 1049x1176x574 mm (VxDxH) z důvodu prostorového uspořádání ambulance | max. 1049x1176x574 mm
Použití práškového smaltu ve min. 22 barvách s antibakteriálními a antimykotickými vlastnostmi s jemnou strukturou | 22 barev
Povrch unitu musí být testovaný na min. tyto bakterie: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 11229 a Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 s účinností min. 99,8 % | ano
Konstrukce unitu z vysoce kvalitního elektrolyticky pozinkovaného plechu, ocelové a hliníkové konstrukce | ano
Instrumentační plocha krytá hygienickým transparentním krytem z neporézního minerálního materiálu, s mechanismem odkrytí nahoru nad instrumenty | ano
Unit musí být vybaven ergonomicky výškově nastavitelnou otočnou konzolí pro násadce (oplach, stlačený vzduch, odsávání), optické kabely, toulce s ohřevem pro endoskopy, dezinfekční toulce a držákem lahviček pro aplikaci medikamentů (prášek i tekutina) a výstupem světla | ano
Autoklávovatelné násadce pro výplach ucha, stlačeného vzduchu a odsávání | ano
Antibakteriální hadice s rychlospojkami | ano
Min. 1 ks toulce s předehřevem pro rigidní optiku | 1 ks
Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na rigidní optiky | 3 ks
Unit musí být vybaven LED světelnými pásky pro alarmy a okolní osvětlení | ano
Možnost přizpůsobení instrumentační skříňky dle přání zákazníka, tzn. variabilní uspořádání odpadního koše, polic a zásuvek vlevo nebo vpravo kabinetu | ano
Bezúchytkové zásuvky umožňující snadné čištění pro maximální bezpečnost a čistotu | ano
Možnost centrálního uzamčení výsuvných šuplíků při vypnutí unitu | ano
Součástí kabinetu musí být min. 4x šuplíky s automatickým výsuvným servo pohonem, plně výsuvné s mechanismem jemného zavírání | 4 ks
Součástí kabinetu musí být min. 2x ploché akrylátové zásuvky pro nástroje s automatickým výsuvným servo pohonem, plně výsuvné s mechanismem jemného zavírání | 2 ks
Odpadkový koš s automatickým výsuvným servo pohonem, plně výsuvný s mechanismem jemného zavírání | ano
Umístění odpadkového koše a nádoby na použité nástroje na pravé straně kabinetu | ano
Zásobník na použité nástroje s automatickým výsuvným servo pohonem, plně výsuvný s mechanismem jemného zavírání | ano
Možnost umístění místo šuplíku prázdnou polici pro instalaci elektrokoagulace | ano
Výsuvná psací deska v instrumentační skříňce | ano
Vyhřívaná horní plocha na nástroje vybavená nerezovými tácky na nástroje a nepřímým LED osvětlením | ano
Skleněný dotykový ovládací panel s ukazatelem teploty vody proplachu, zabudovaným manometrem a tlakoměrem pro systém stlačeného vzduchu a infračerveným ohřevem zrcátek | ano
Integrovaný zdroj světla s min. jedním výstupem včetně plynulé regulace intenzity, typu LED s ekvivalentním výkonem minimálně ke 150 W halogenové žárovce, vč. světlovodného kabelu | 1 ks
Spouštění jednotlivých výstupů světelných zdrojů automaticky, i pomocí dotykového ovládání, vč. signalizace zapnutí | ano
Sací systém s vakuovou pumpou (bez oleje, výkon min. 60 l/min při -0,85 bar), automatickým vyprazdňováním sací láhve s následným výplachem vodou, bezvibračním držákem, automatickým zapnutím/vypnutím při zvednutí sací trubice, antibakteriální sací trubicí s rychlospojkou, s napojením na domovní odpad a přívod vody | 60 l/min
Hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic (vstříknutí dezinfekčního roztoku do hadice odsávání, nebo proplachem z vodního systému) | ano
Systém pro vyplachování uší při teplotě 37 °C s připojením k domovnímu přívodu vody (s ventilem aquastop), digitálním ukazatelem teploty, autoklávovatelnou vyplachovací rukojetí s kanylou, antibakteriální hadičkou s rychlospojkou. | ano
Unit musí být vybaven technologií s průtokovým ohřevem vody bez zásobníku vody, který umožňuje kontinuální proplach ucha bez časových omezení. | ano
Unit musí být vybaven digitálním displejem s ukazatelem aktuální teploty vody integrovaným do ovládací části unitu. | ano
Integrovaný systém stlačeného vzduchu, s kompresorem (bez oleje, min. 12 l/min, max. 2,5 bar), tlakovou nádobou s autoklávovatelným filtrem stlačeného vzduchu, autoklávovatelnou rukojetí stlačeného vzduchu, antibakteriální rukojetí s rychlospojkou, včetně 3x rozprašovačů na kapaliny a držáku na lahvičky se sprejem | 12 l/min
Možnost dovybavení unitu o systém UV dezinfekce nástrojů instalovaný do šuplíku, prvek prevence nozokomiálních nákaz | ano
Výrobce musí umožňovat dodání unitu s ovládáním na levé nebo pravé straně dle požadavku zákazníka (varianta pro leváky) | ano
Možnost budoucího rozšíření unitu o šuplíkové moduly a kabinety, které lze pevně spojit s jednotkou | ano
Možnost instalace elektrokoagulace do unitu, místo šuplíku | ano
Doplňky:
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".