## Pasivní antidekubitní matrace
DNS 42 - Matrace (Znojmo)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Pasivní antidekubitní matrace – 78 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | antidekubitní matrace musí být určena pro riziko dekubitu minimálně III. stupně | ANO/NE
2. | rozměry 200x86x14 cm s tolerancí + - 1,5% | … cm x … cm
3. | nosnost min. 165 kg a nosná část z pěny o hustotě min. 85 kg/m3 | … kg, … kg/m3
4. | na povrchu jádra vrstva min. 5 cm z pěny o hustotě min 50 kg/m3 | … cm, … kg/m3
5. | jádro matrace s prořezy a spoje matrace bez lepení | ANO/NE
6. | všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) | ANO/NE
7. | na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min 140 g/m2 pro ochranu jádra, | ... g/m2
8. | eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace | ANO/NE
9. | potah antidekubitní matrace musí být snímatelný, nehořlavý, impregnovaný antimikrobiální | ANO/NE
10. | ochranou proti plísním a roztočům a minimální zárukou 4 roky | ANO/NE, … roky
11. | materiál potahu antidekubitní matrace musí být nepropustný kapalinám, voděodolný, prodyšný | ANO/NE
12. | vodním párám, snadno snímatelný PES/PUR o gramáži min. 230 g/m2 | ANO/NE, ... g/m2
13. | materiál potahu musí být antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod. odolný běžným dezinfekčním | ANO/NE
14. | prostředkům a musí být pratelný při teplotě minimálně 80°C a omyvatelný přímo na lůžku | ANO/NE
15. | minimální garantovaná životnost antidekubitní matrace v nemocničním nepřetržitém provozu musí být 5 let | ANO/NE
16. | potah matrace opatřen transportními madly pro jednoduchou manipulaci | ANO/NE
17. | minimální délka záruky na jádro matrace 5 let a na potah 4 roky | jádro matrace … let, potah … roky
18. | matrace musí splňovat minimálně normy: ISO 13485, ISO 9001 | ANO/NE
19. | matrace musí být plně kompatibilní Eleganza 2 - Přesná kompatibilita s konkrétním lůžkem výrobce LINET dle návodu výrobce | ANO/NE

## Hybridní antidekubitní matrace
DNS 42 - Matrace (Znojmo)
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
Hybridní antidekubitní matrace pro prevenci vysokého stupně rizika dekubitu bez kompresoru – 50 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Nosnost matrace min. 230 kg | … kg
2. | Rozměry matrace 86-90 x 200 cm | … x … cm
3. | výška matrace minimálně 14 cm a maximálně 16 cm | … cm
4. | kombinace pasivního a pulzního systému pro prevenci dekubitu | ANO/NE
5. | Možnost použití matrace v pasivním režimu bez připojení kompresoru | ANO/NE
6. | Materiál matrace: Vrstvená matrace s jádrem z polyuretanové pěny,vrchní vrstva z viskoelastické pěny. Vnitřek matrace tvořen vzduchovými celami | ANO/NE
7. | popruhy pro připevnění k lůžkům | ANO/NE
8. | systém střídání tlaků v celách minimálně 2-1 | …
9. | délka cyklu min. 10 minut a max. 15 minut | … minut
10. | režim konstantně nízkého tlaku | ANO/NE
11. | možnost snížení tlaku na oblast pat | ANO/NE
12. | režim provzdušnění povrchu matrace pro minimalizaci vlhkosti | ANO/NE
13. | vodotěsný, snímatelný, paropropustný povlak, rozepínatelný ze čtyř stran | ANO/NE
14. | zesílené okraje matrace polyeretanovou pěnou pro snadnější mobilizaci pacientů | ANO/NE
15. | min. délka záruky 5 let | … let
Kompresor pro hybridní antidekubitní matrace - 10 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Kompatibilní s výše uvedeným typem hybridní antidekubitní matrace | ANO/NE
2. | Piktogramy funkcí s dotykovým ovládáním | ANO/NE
3. | Délka cyklu střídání tlaků min. 10 min. a max. 15 min. | … minut
4. | Možnost manuálního nastavení tlaku dle váhy pacienta | ANO/NE
5. | Možnost volby alternujícího režimu a režimu trvale nízkého tlaku | ANO/NE
6. | Vyžadován velmi tichý chod, bez vibrací | ANO/NE
7. | Kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení | ANO/NE
8. | min. délka záruky 5 let | … let