#### Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

#### –

#### testování vzorků

#### „DNS 42 - Matrace (Znojmo)“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace |
| Sídlo: | MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo |
| IČO: | 00092584 |
| Zastoupena: | MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, FCIS, ředitelem |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorků budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určené k dodání splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ matrace i kompresoru dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

| Pasivní antidekubitní matrace. Požadavky zadavatele; Nabídka: typ …; Výsledek testování. Základní parametry; Parametry nabídky. 1.; antidekubitní matrace musí být určena pro riziko dekubitu minimálně III. stupně; ANO/NE. 2.; rozměry 200x86x14 cm s tolerancí + - 1,5%; … cm x … cm. 3.; nosnost min. 165 kg a nosná část z pěny o hustotě min. 85 kg/m3; … kg, … kg/m3. 4.; na povrchu jádra vrstva min. 5 cm z pěny o hustotě min 50 kg/m3; … cm, … kg/m3. 5.; jádro matrace s prořezy a spoje matrace bez lepení; ANO/NE. 6.; všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5); ANO/NE. 7.; na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min 140 g/m2 pro ochranu jádra,; ... g/m2. 8.; eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace; ANO/NE. 9.; potah antidekubitní matrace musí být snímatelný, nehořlavý, impregnovaný antimikrobiální; ANO/NE. 10.; ochranou proti plísním a roztočům a minimální zárukou 4 roky; ANO/NE, … roky. 11.; materiál potahu antidekubitní matrace musí být nepropustný kapalinám, voděodolný, prodyšný; ANO/NE. 12.; vodním párám, snadno snímatelný PES/PUR o gramáži min. 230 g/m2; ANO/NE, ... g/m2. 13.; materiál potahu musí být antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod. odolný běžným dezinfekčním; ANO/NE. 14.; prostředkům a musí být pratelný při teplotě minimálně 80°C a omyvatelný přímo na lůžku; ANO/NE. 15.; minimální garantovaná životnost antidekubitní matrace v nemocničním nepřetržitém provozu musí být 5 let; ANO/NE. 16.; potah matrace opatřen transportními madly pro jednoduchou manipulaci; ANO/NE. 17.; minimální délka záruky na jádro matrace 5 let a na potah 4 roky; jádro matrace … let, potah … roky. 18.; matrace musí splňovat minimálně normy: ISO 13485, ISO 9001; ANO/NE. 19.; matrace musí být plně kompatibilní Eleganza 2 - Přesná kompatibilita s konkrétním lůžkem výrobce LINET dle návodu výrobce; ANO/NE. |  |
| --- | --- |

| Hybridní antidekubitní matrace pro prevenci vysokého stupně rizika dekubitu bez kompresoru – 50 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Nosnost matrace min. 230 kg | … kg |  |
| 2. | Rozměry matrace 86-90 x 200 cm | … x … cm |  |
| 3. | výška matrace minimálně 14 cm a maximálně 16 cm | … cm |  |
| 4. | kombinace pasivního a pulzního systému pro prevenci dekubitu | ANO/NE |  |
| 5. | Možnost použití matrace v pasivním režimu bez připojení kompresoru | ANO/NE |  |
| 6. | Materiál matrace: Vrstvená matrace s jádrem z polyuretanové pěny,vrchní vrstva z viskoelastické pěny. Vnitřek matrace tvořen vzduchovými celami | ANO/NE |  |
| 7. | popruhy pro připevnění k lůžkům | ANO/NE |  |
| 8. | systém střídání tlaků v celách minimálně 2-1 | … |  |
| 9. | délka cyklu min. 10 minut a max. 15 minut | … minut |  |
| 10. | režim konstantně nízkého tlaku | ANO/NE |  |
| 11. | možnost snížení tlaku na oblast pat | ANO/NE |  |
| 12. | režim provzdušnění povrchu matrace pro minimalizaci vlhkosti | ANO/NE |  |
| 13. | vodotěsný, snímatelný, paropropustný povlak, rozepínatelný ze čtyř stran | ANO/NE |  |
| 14. | zesílené okraje matrace polyeretanovou pěnou pro snadnější mobilizaci pacientů | ANO/NE |  |
| 15. | min. délka záruky 5 let | … let |  |

| Kompresor pro hybridní antidekubitní matrace - 10 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Kompatibilní s výše uvedeným typem hybridní antidekubitní matrace | ANO/NE |  |
| 2. | Piktogramy funkcí s dotykovým ovládáním | ANO/NE |  |
| 3. | Délka cyklu střídání tlaků min. 10 min. a max. 15 min. | … minut |  |
| 4. | Možnost manuálního nastavení tlaku dle váhy pacienta | ANO/NE |  |
| 5. | Možnost volby alternujícího režimu a režimu trvale nízkého tlaku | ANO/NE |  |
| 6. | Vyžadován velmi tichý chod, bez vibrací | ANO/NE |  |
| 7. | Kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení | ANO/NE |  |
| 8. | min. délka záruky 5 let | … let |  |