## Technická spec.
Přístroj na screening diabetické retinopatie
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min. Hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ) 1 ks
Nemydriatická fundus kamera
Digitální, plně automatizovaná nemydriatická fundus kamera pro snímkování očního pozadí za účelem diagnostiky diabetické retinopatie.
Přístroj musí splňovat podmínku VZP pro možnost vykazování výkonů řady "Vyšetření diabetické retinopatie pomocí počítačové analýzy digitálních snímků sítnice" (výkony č. 13117, 13118 a 13119) z hlediska pořizovací ceny.
Provedení stacionární s umístěním na pevnou plochu nebo na elektricky zdvižný přístrojový stolek s pevnou deskou
Plně automatické pořízení snímku vč. Doostření
Automatické sledování očí
Pořízení snímku do max. 15 s
Zorné pole snímku min. 45° x 45° | 45° x 45°
Rozlišení senzoru min. 12 MPx | 12 MPx
Rozlišení snímku min. 4096 x 3072 Px | 4096 x 3072 Px
Počet fixačních bodů pro zvětšení zorného pole obrazu sítnice min. 9 | 9
Možnost snímkování předního segmentu oka
Schopnost pořízení snímku zornice pacienta o minimálním průměru alespoň 3,8 mm nebo menším
Kompenzace dioptrií v rozsahu min. -15,0 D až +10,0 D, s kompenzační čočkou min. -35,0 D až +30,0 D
Intenzita blesku v min. 10 úrovních, nastavitelná manuálně nebo automaticky, případně oběma způsoby | 10
Zdroj zábleskového světla: bílá LED
Motorizovaná, výškově stavitelná opěrka brady
Konektivita: min. 1x USB 2.0, Ethernet, HDMI, Wi-Fi
Formáty snímků: min. JPG, PNG, DICOM
Možnost vzdáleného prohlížení snímků
Napájení ze sítě 1x 230 V / 50 Hz
Výrobcem garantovaná doba použitelnosti min. 5 let, nebo bez omezení doby použitelnosti výrobcem | 5
Příslušenství pro každý přístroj
Elektricky zdvižný přístrojový stolek
Záložní zdroj napětí s dobou zálohování min. po dobu nutnou k dokončení aktuálního vyšetření a korektního vypnutí systému
Napájecí kabel 230 V
Protiprachový obal
1 bal. Papírové podložky do opěrky brady
AI software pro detekci diabetické retinopatie
Externí systém vyhodnocování snímků prostřednictvím vzdáleného přístupu k algoritmu umělé inteligence, přičemž uzavření příslušné smlouvy o poskytování softwarových služeb není součástí této veřejné zakázky a bude řešeno samostatně mezi vybraným dodavatelem a Nemocnicí Kyjov
Online zpracování výsledků a vystavení výsledkové zprávy do max. 120 s od odeslání snímku
Klasifikace výsledků analýzy diabetické retinopatie (DR) do min. 3 stupňů (pozitivní, negativní, nehodnotitelný) dle aktuálních požadavků VZP pro kódy 13117, 13118 a 13119 | 3
Klasifikace výsledků analýzy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) do min. 2 stupňů (pozitivní, negativní) | 2
Tvorba souhrnných reportů
Zvýraznění identifikovaných patologií
Výrobce systému analýzy snímků i dodavatel splňují požadavky na informační bezpečnost (ISO 27001)
Cloudové řešení vzdáleného přístupu
Celková cena za provedení 3000 analýz (1 analýza = 2 snímky oka, tj. 1x pravého + 1x levého) musí být v maximální výši 250.000,- Kč bez DPH
SW musí být určen pro screening DR v jakékoliv fázi a vzhledem k určenému účelu použití, kdy obsluhu kamery a příjem výsledků analýzy bude provádět střední zdravotnický personál, příp. lékař - internista, musí se jednat o autonomní zdravotnický prostředek s vlastní validitou výsledků, ne pouze o podpůrný prostředek pro stanovení diagnózy lékařem - specialistou, zabývajícím se vyšetřením zraku. (Třída zdravotnického prostředku MDR Class IIb)
Senzitivita algoritmu umělé inteligence min. 90 % | 90 %
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
Technická podpora a asistence při připojení zařízení do nemocničního informačního systému a PACS zadavatele ve spolupráci s odd. IT zadavatele
Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
Prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Uvedení zařízení do provozu
Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - prohlášení o shodě, vydaná výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
Poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
Po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
Po dobu záruky bezplatný update veškerého aplikačního SW vybavení na aktuální verze
Další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".