## Operační stůl
Operační stůl
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Operační stůl ORL
čtyř segmentová pracovní deska ( hlavový,zádový,pánevní a nožní segment ) | ANO
Elektromechanické polohování pracovní desky | ANO
Nosnost | min.220 kg
Elektricky ovládané pohyby :
zdvih pracovní desky v rozsahu min.70 až 100 cm | min.70 až 100 cm
vyklápění Trendelenburg-antitrendelenburg | 25 °
laterální vyklápění | 20 °
vyklápění zádového segmentu | 55° až -35°
vyklápění hlavového segmentu | +/- 40°
Manuálně ovládané pohyby :
odnímatelný hlavový segment-vyklápění,laterální posun,výšková stavitelnost | ANO
vyklápění nožního segmentu | 30 až -90°
Provoz na akumulátory pro min.5 dní běžného provozu s integrovanou nabíječkou | ANO
Signalizace stavu nabití akumulátorů na ručním ovladači | ANO
Ovládání všech elektrických pohybů na ručním ovladači | ANO
Kolečka chráněná krytem proti znečištění pro mobilitu stolu | ANO
Aretace stolu proti pohybu ve všech směrech zajištěna jedním pohybem | ANO
Nerezový kryt základny operačního stolu | ANO
Eurolišty k uchycení příslušenství po bocích nožního,pánevního a zádového segmentu | ANO
Pracovní plocha s odnímatelným antidekubitním čalouněním tloušťky min.7 cm | min.7 cm
Vícevrstvá výplň čalounění obsahující viskoelastickou pěnu v tloušťce min. 2cm | min.2 cm
Příslušenství:
2 infuzní opěrky rukou výškově stavitelné s kolovým kloubem a úchytem na eurolištu | ANO
Provozní napětí | 24V DC
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".