Technická zpráva

„Vyškov – Domov důchodců, Polní 252/1“

1	Úvod	3

2	Podklady projektu	3

3	Předpisy a normy	3

3.1	Zákony a vyhlášky	3

3.2	Výchozí normy	3

3.3	Napěťová soustava	3

3.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

3.5	Elektromagnetická kompatibilita	4

3.6	Prostředí	4

4	Dorozumívací zařízení sestra-pacient (SP)	5

4.1	Technické řešení	5

4.2	Topologie a funkcionality systému:	6

5	Uzemnění, stínění	12

6	Kabelové trasy	12

7	Protipožární opatření	13

8	Bezpečnost práce a životní prostředí	13

9	Požadavky na montážní organizaci	14

10	Provozní podmínky	15

11	Pravidelná kontrola a údržba	16

12	Závěr	16

# Úvod

Předmětem této dokumentace je návrh dorozumívacích systémů sestra pacient (SP) na objektu Vyškov – Domov důchodců, Polní 252/1.

# Podklady projektu

- půdorysné výkresy budovy

- prohlídka areálu

- technické normy ČSN

- požadavky investora a uživatele

- podklady dodavatelů a výrobců technologií

# Předpisy a normy

## Zákony a vyhlášky

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy. 24. leden 1997

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 28. únor 2013

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 11. květen 2009

## Výchozí normy

Předpisy a normy ČSN, platné v době zpracování dokumentace, ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50173-2, ČSN EN 50173-3, ČSN EN 50173-4, ČSN EN 50173-5, ČSN 332300, ČSN 375050, ČSN 342720, ČSN 375245, katalogy, předpisy a normy č. 453/2000, STN 34 1010, STN 34 2300, STN 34 2710, STN 73 0802 jakož i další normy, které se jmenovanými normami souvisí

## Napěťová soustava

Dle ČSN 33 2000-1 bude napájení hlavních i periferních částí systémů

- dle čl. 312.2.1 síť TN-S (AC) s odděleným nulovým vodičem 1+N+PE 230V/50Hz

- dle čl. 312.4.2 síť TN-C (DC) 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc, 100Vdc

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 411 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 412 provedena izolací živých částí a kryty.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413 provedena samočinným odpojením od zdroje.

## Elektromagnetická kompatibilita

V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. musejí být zařízení a instalace provedeny a namontovány tak, aby jejich elektromagnetické rušení, nepřesáhlo povolenou úroveň a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem. Výrobce těchto zařízení prohlašuje shodu výrobku s normami EU, který musí být označen značkou CE, která potvrzuje soulad s limitními hodnotami EMC a souvisejícími směrnicemi pro uživatele. U bezdrátových aplikací musejí být intenzity elektromagnetických polí zcela pod limitními hodnotami citlivostních testů směrnice EU. Při instalaci je nutné vytvářet plochy instalace co nejmenší, maximalizovat vzdálenosti k vedení s velkými proudy, přičemž je potřeba oddělovat instalace silových, datových a signálových vedení. Současně je z pohledu snížení EMI vhodné používat sítě TN-S.

## Prostředí

Pro účely zpracování této dokumentace jsou předpokládány charakteristiky prostředí dle čl. 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51.Ve vnitřních prostorech jsou vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 čl. 512.2.4: NORMÁLNÍ

U slaboproudých rozvodů a zařízení vyprojektovaného obsahu není nutná oprava krytí (doplňkovými moduly či typovými prvky) nebo zapojení (dalších ochranných obvodů či zařízení) ani nutné použít speciálních zařízení či technologií.

Protipožární opatření

Přenosy dat se navrhují systémem nízko-úrovňového přenosu v metalickém kabelu s tím, že výkon vysílačů je tak malý, že není schopen způsobit ani oteplení kabelů a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Teplota kabelů je dána teplo-tou okolí.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tyto kabelové rozvody nemohou v žádném případě dát popud k zahoření.

Posouzení vlivu na životní prostředí

Montáží ani následným provozem nedojde k ovlivnění životního prostředí.

Při realizaci nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady. Kabely, kabelové žlaby, ohebné trubky a ostatní kompo-nenty rozvodů slaboproudu jsou vůči okolí fyzikálně i chemicky neutrální. Žádná použitá zařízení nejsou zdrojem nebez-pečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde ani jiná možnost ohrožení životního prostředí.

Výrobce prohlašuje, že všechny jím dodávané výrobky splňují požadavky směrnic RoHS a v souladu s požadavky těchto směrnic jsou také dodávány na trh. Bezolovnaté výrobky jsou označeny logem.

Konfiguraci prvků a typy vedení s popisem uložení jsou zřejmé z výkresové části dokumentace.

Nejmenší vzdálenost při souběhu systémového vedeni se silovým je 15 cm.

# Dorozumívací zařízení sestra-pacient (SP)

## Technické řešení

Obecný popis, základní elektrotechnické údaje

Rozsah navrhovaného rozšíření byl stanoven uživatelem a je definován výkresovou částí a VV.

Systém je tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Soubor prvků bude napojen na stávající řídící server (SSV). Sledování provozu bude možné samostatně ze stanovišť sester u terminálů klienta a na všech registrovaných místech pobytu personálu. Vedení je realizováno strukturovanou kabeláží, v místnostech klientů a v sociálních místnostech pod omítkou. Vedení bude ukončeno předepsanými instalačními krabicemi.

Přesné umístění jednotlivých prvků bude upřesněno po konzultaci se zástupcem investora.

Dorozumívací zařízení

Navrhované zařízení je určené pro lůžkové jednotky nemocnic, léčeben, domovů důchodců a obdobných zařízení s potřebou trvalého kontaktu přítomných osob s obsluhou – personálem.

Instalace:

Kabely min. UTP Cat. 5e. od jednotlivých prvků budou vedeny v trubkovodech. Kabely od pokojových terminálů 	(KT,SIJB)budou vyvedeny na chodbu pod podhledy, kde budou napojeny přes systém vlastních PoE Swith modulů.

Kabeláž k postelím bude dovedena v plastových žlabech a ukončena KU68 (připadně ekvivalent) a opatřena záslepkou.

Napájení je řešeno centrálními zdroji.

Vedení kabeláže zakresleno v podkladové dokumentaci.

## Topologie a funkcionality systému:

Na sesterně (místnostech personálu) bude umístěn Terminál personálu (TP) s přehledným dotykovým displejem 12“. Terminál je napájen z vlastní sítě. Terminál umožnuje:

- příjem všech volání z vlastního i jiných oddělení (dle volby)

- možnost navázání hovoru s kterýmkoliv klientem v systému

- možnost navázání hovoru s kteroukoliv jednotkou i terminálem v systému

- lokalizace registrovaného personálu a sester

- evidence a editace jmen klientů

- editace RFID náramků personálu

- archiv volání a registrací personálu

- centrální hlášení

- přepínání denní/noční režim

- uživatelské nastavení

- možnost otevírání el. Zámků

Systémový server VoIP Acrios 110041 SSV IP

Jedná se o centrální prvek sloužící k řízení a správě celého systému.

Rozměry:119 mm x 245 mm x 245 mm

Součástí dodávky serveru je i Ethernet switch s 8 porty SW8 IP (110660) pro připojení jednotlivých větví rozvodu systému.

Záložní zdroj pro SSV – ZZ  (110690) představuje zařízení zajišťující zásobení serveru i v případě neočekávaného výpadku proudu a také jej ochrání před přepětím.

Datový rozvaděč DR6 (110790) pro umístění serveru SSV IP a switch zařízení (datový switch je součástí dodávky systémového serveru) velikost 6U s odnímatelnými bočnicemi, s certifikací IP30.

Analog VoIP brána IP – AVB IP (110810) zajišťující propojení systému s veřejnými telefonními sítěmi.

GSM brána SMS IP Acrios – GSM SMS IP (110852) zajišťuje propojení systému MDCV04IP se sítí GSM.

Modul detekční brány IP – MDB IP (110861) zajišťující monitoring osob neoprávněně opouštějících daný sektor či budovu. AMDB IP (110862) Anténa modulu detekční brány IP.

Pagingová ústředna – PU  (110670), Pager textový –  PT  (110680), Ovládací pult pagingu IP –  OPP IP (110675) – prvky umožňující přenos signálu ze systému MediCall. Informace jsou v textové podobě přenášeny na textový pager klienta.

Komunikační terminál 10″ IP 110202 KT10 IP

Zařízení s přehledným dotykovým 7“ nebo 10“ displejem, které spojuje systém přivolání pomoci se správou zdravotní a ošetřovatelské péče.

Funkční možnosti prvku:

- přivolání nouzové pomoci

- aktivaci nouzového lékařského poplachu (Blue Alarm)

- registrace personálu pomoci RFID, hesla, BT, či NFC

- možnost otevírání el. zámků včetně přenosu obrazu z kamer

- příjem signálu z bezdrátových tlačítek BTU (integrovaný modul BT)

- přehrávání zábavného programu

- možnost zadávání a evidence úkonů na klientech přímo na pokoji klienta (s pomocí SW třetích stran např. Iresoft -CYGNUS)

- možnost nastavení připomínky

- informace pro pacienty (např. jídelníček, návštěvní hodiny, hygienická opatření atd )

- možnost zaslání předdefinované zprávy pomocnému personálu (např. nutnost výměny lůžkovin)

- zařízení měří teplotu vzduchu a hladinu Co2

- Antibakteriální provedení (příměs stříbra v plastovém povrchu zařízení)

- Rozměry: 278mm x 205mm x 30mm

Signalizační jednotka bezdrátová IP SIJB IP

Je prvek, který se používá v koupelnách a toaletách (pokud nejsou součástí lůžkového pokoje), případně v místnostech přechodného pobytu personálu, kde je potřeba zabezpečit přenos akustických signálů ze systému.

Funkční možnosti prvku:

- možnost vyslání nouzového volání

- možnost registrace personálu

- možnost vyslání alarmu

- možnost připojení libovolného počtu táhel a tlačítek nouzového volání

- přenos akustických signálů v případě registrace personálu

- komunikace s bezdrátovými tlačítky BTU

- Rozměry: 86mm x 86mm x 27mm

Služební jednotka s displejem IP 110331 SJD IP

Je prvek v nástěnném provedení . Uplatnění najde například na odděleních jejichž součástí jsou lůžka se zvýšenou péčí, mající stálý ošetřovatelský dozor. Volání z těchto lůžek jsou přednostně přenášena pouze na tuto jednotku a v případě, že nejsou do předem stanovené doby vybavena přenášejí se dále do celého systému.

Funkční možnosti prvku:

- v provedení pro sestru či lékaře

- možnost připojení k více samostatným systémům

- samostatná registrace pro každý systém

- možnost vyslání adresné žádosti o hovorové spojení do jednotlivých systémů

- příjem alarmu z jednotlivých systémů s možností navázání hovorového spojení

- možnost hovorového spojení se všemi komunikačními prvky systému či systémů

- ve sdruženém provozu

- možnost ovládání EZ vstupních dveří

- identifikace volajícího na displeji

- umožňuje ze systému vyčlenit samostatné podsekce

- Rozměry:

- 54mm x 200mm x 28mm (MU) 150mm x 86mm x 45mm

Bezdrátové tlačítko účastníka 868 IP 110361 BTU IP

Prvek slouží pro bezdrátovou iniciaci nouzového volání. Je vhodný zvláště v těch případech, kdy se může účastník pohybovat volně po pokoji či oddělení, ale musí mít možnost kdykoli přivolat personál (náhlá indispozice apod.).

Rozměry: 55mm x 45mm x 15mm

Tlačítko nouzového volání 110400 TNV-IP

Táhlo nouzového volání 110410 TANV-IP

- V místnostech sociálního zařízení bude u WC umístěno tlačítko nouzového volání (TNV). Ve sprše táhlo nouzového volání (TANV) s těmito funkcemi:

- přivolání nouzové pomoci

- Rozměry: 86mm x 86mm x 27mm

Svítidlo IP

- Nad vstupem do místnosti klienta bude ze strany chodby umístěno nad vstupními dveřmi signální světlo 5-barevné

pro funkci:

- pro zjednodušení optické navigace personálu při volání použity směrová světla (SVS)

- signalizace volání klienta

- signalizace nouzového lékařského alarmu

- signalizace přítomnosti (registrace) sestry

- signalizace přítomnosti (registrace) pomocného personálu

- v souladu s DIN VDE 0834

- RFID registrační karta personálu RFID N

- Slouží k adresné registraci odborného i pomocného personálu

- Na všech prvcích DZ vybavených RFID (KT, SIJB)

- Bezkontaktní čipové RFID karty s čipem EMARINE kompatibilní s technologií EM4200 125 kHz

MODUL DETEKČNÍ BRÁNY IP

Jedná se o prvek zajišťující monitoring osob neoprávněně opouštějících daný sektor či budovu. Signál je přenášen na display

terminálu personálu či na jednotky s aktivovanou

přítomností personálu. Signál je možno deaktivovat

rušícím tlačítkem na dané jednotce, umístěné poblíž

průchodu. Jednotka umožňuje připojení infrazávory pro detekci průchodu daným sektorem.

Prvek bude umístněný v domku vrátnice.

Rozměr: 150mm x 86mm x 27mm

Anténa modulu detekční brány IP

Prvek slouží k vytvoření zóny autorizovaného přístupu.

V případě, že touto zónu projde klient s neautorizovaných průchodem, bude vyvolán alarm průchodu.

Na všech terminálech a personálem registrovaných jednotkách bude zobrazeno jméno klienta s adresou zóny.

ANALOG VOIP BRÁNA IP

Jedná se o prvek zajišťující propojení systému s veřejnými telefonními sítěmi. Požadavkem je přivedení analogové linky místního poskytovatele z pobočkové ústředny nebo vyčlenění SIP účtu místní SIP pobočkové ústředny.

Nutná kompatibilita s telefonní ústřednou Alcatel OmniPCX Office.

GSM BRÁNA SMS IP

Jedná se o prvek zajišťující propojení systému MDC V04 IP se sítí GSM. Systém využívá prvek k zasílání zpráv o aktivovaném volání v systému na dané telefonní čísla formou SMS. Telefonní čísla se konfigurují v rámci webového rozhraní serveru. Je možné přidělit konkrétní typ volání v systému pro každé telefonní číslo v systému. SIM karta není součástí dodávky systému a je v režii

provozovatele systému Medicall.

Router podporuje modul pro 4G (LTE) – Cat 4 až 150 Mbps, 3G – až 42 Mbps, 2G – až

TYPY OPTICKO – AKUSTICKÝCH SIGNÁLŮ

Napáječ 350W 24V 110090 N350-IP

Představuje samostatnou jednotku, která je na vstupní straně připojena k síťovému rozvodu a na výstupu k napájecímu vedení.  Požadavky na přívod síťového napájení – 1+N+PE 230V/50Hz. Přívody síťového napájení musí být jištěny samostatným jističem 6A. Maximální příkon 100VA. Napájení pomocí zálohovaného okruhu.

Zařízení v navržené konfiguraci umožňuje

- uvědomění personálu o volání z dalších prostor,

pokud je právě přítomen na některém z pokojů

nebo ve vytypovaných místnostech

- uvědomění personálu o nouzovém signalizačním

volání klienta z WC nebo koupelny

- oběžníkový přenos centrálního hovorového hlášení do lůžkových pokojů

- ovládání funkcí na hlavním terminálu prostřednictvím intuitivního dotykového rozhraní (12“ LCD color touch-screen monitor)

- zálohování dat a upgrade softwaru

- zobrazení místa zaregistrovaného personálu (NURSE PRESENT)

- režim DEN/NOC

- volání mezi hlavními terminály

VOLÁNÍ PACIENT-volání se základní prioritou, po stisku červeného tlačítka na koncovém

ODPOJENÍ PRVKU – funkce hlídání aktivity koncového prvku. Pacientský terminál nebo tlačítko pacienta jsou systémem cyklicky dotazovány a pokud není obdržena odpověď je aktivován tento typ volání, indikující ztrátu spojení s koncovým prvkem. Systém informuje služební personál, že došlo k odpojení koncového prvku ze zásuvky např. při krádeži, odpojení postele se zabudovanou hovorovou jednotkou apod.

NOUZOVÉ VOLÁNÍ POKOJ – standardní nouzové volání s vyšší prioritou aktivované např. na WC nebo v koupelně pomocí tlačítek nebo táhel. Po aktivaci volání je zobrazeno číslo místnosti (lůžkového pokoje). Deaktivace je možná pouze v místnosti, ze které bylo volání aktivováno.

SLUŽEBNÍ VOLÁNÍ – hovorové volání se základní prioritou aktivované ze služebního terminálu od vchodu

VOLÁNÍ LÉKAŘE – volání z pokoje s nejvyšší prioritou, aktivovat jej může pouze zdravotní personál, pomocí stejného modrého tlačítka jako v předchozím případě. Je to tedy alternativní funkce, kterou je možné tomuto tlačítku přiřadit na začátku při montáži systému na oddělení. Volání lékaře určeno pro cílené přivolání lékařské pomoci. Toto volání je pouze informativní, není tedy následně uskutečňováno hovorové spojení, na příslušných prvcích na lékařských pokojích je zobrazen pouze tento druh volání, případně je indikováno číslo místnosti. Deaktivace je možná pouze z místnosti, ze které bylo volání lékaře aktivováno.

# Uzemnění, stínění

Všechna projektovaná slaboproudá zařízení instalovaná v kovových krytech budou uzemněna na stávající zemnicí síť.

# Kabelové trasy

Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52 a ČSN  33 0165. Musí být dodržen odstup kabelových tras od silnoproudých rozvodů dle ČSN a musí být dodrženy zásady o křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN 33 2000, dále dodržovat odstup kabelových tras od silnoproudých rozvodů do 1 kV – 20 cm. Při souběhu kratším než 5 m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm.

Kabely budou uloženy převážně v páteřních trasách slaboproudu. Vývody k jednotlivým koncovým prvkům na stěnách budou realizovány v trubkách PVC pod omítkou ve zdi případně v plastových povrchových lištách. Pro vedení kabeláže po chodbách bude použit kabelový plastový žlab.

Navržené trasy na výkresové části jsou pouze orientační a při instalaci se musí trasy zkoordinovat s ostatními profesemi a vzhledem k místním možnostem. Po dohodě bude možné využít žlab profese silnoproud, který bude opatřen přepážkou.

# Protipožární opatření

Při přechodu vedení mezi jednotlivými požárními úseky, budou prostupy opatřeny protipožárními ucpávkami. V místech, kde budou rozvody vedeny přes chráněnou únikovou cestu, bude vedení uloženo nad protipožárním podhledem tak, aby ve svém důsledku bylo mimo chráněný prostor únikové cesty.

# Bezpečnost práce a životní prostředí

Při realizaci byl zvážen vliv na životní prostředí a bezpečnost práce a dokumentace je respektuje. Realizace díla byla zajištěna prostřednictvím odborně a zdravotně způsobilých a náležitě proškolených osob.

Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

Při montáži, provozu a užívání stavby musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby.:

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nařízení vlády č.441/2004 Sb.

- Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způs ob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky 98/1982 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění zákona 309/2006 Sb. a NV č. 591 a 592/2006 Sb., vyhlášky č.207/1991 Sb., vyhlášky č.192/2005 Sb. a nařízení vlády č.352/2000 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavební činnosti

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Zákon č.155/2000 Sb., kterým se mění zákon č.65/1965 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená el.zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č.553/1990 Sb., nařízení vlády č.352/2000 Sb. a vyhlášky č.159/2002 Sb.

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č.502/2000 Sb. “O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací“ ve znění nařízení vlády č.88/2004 Sb.

- Dále realizace musí být v souladu s nařízením vlády č.378/2001 Sb., včetně zpracování provozních, havarijních a manipulačních řádů, místních bezpečnostních předpisů atp.

- ČSN EN 50110-1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- BOZP dodavatele

# Požadavky na montážní organizaci

Montáž bude prováděna montážní organizací, která je od výrobce nebo oficiálního distributora systému SP proškolená pro tuto činnost, a která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky. Dodavatel zajistí, aby elektroinstalační práce byly prováděny v souladu s platnými elektrotechnickými předpisy a normami, a to pod řízením pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací. Při elektroinstalačních činnostech je nutno respektovat vnější vlivy prostředí v jednotlivých prostorách. Při montáži jednotlivých prvků je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz technická dokumentace výrobce). Při montáži zařízení musí být dodrženo umístění jednotlivých prvků podle projektu. Musí být dodrženo zapojení vstupů a výstupů datových prvků a prvků ostatních systémů dle dílenské/montážní dokumentace. Stínění kabelů smyčkových vedení musí být v jednotlivých prvcích vedení propojeno a uzemněno ve společném bodě, např. v ústředně. Práce na elektrických zařízeních budou prováděny po odpojení od zdroje napájení a zajištění ve smyslu ČSN 50 110-1.

Jednotlivé systémy budou po připojení všech prvků a vedení, naprogramovány, ručně nebo pomocí konfiguračního software. Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz technická dokumentace). Změny v průběhu montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace a do stavebního deníku dodavatele. Po ukončení montáže všech zařízení, jeho oživení a odzkoušení funkce, musí být provedena výchozí elektrická revize dle ČSN 33 2000-6 a norem souvisejících, potvrzující bezpečnost namontovaného zařízení a funkčnost všech celků.

Na základě zaznamenaných změn oproti prováděcímu projektu bude vyhotovena dokumentace skutečného provedení stavby. Dodavatel zajistí, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nepovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN 50110-1. Dodavatel prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce i obsluhu, tj. i takové činnosti, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, ale při nichž může dojít v důsledku nedostatečné informovanosti a možném nebezpečí, k poškození elektrického zařízení a mohou způsobit úraz elektrickým proudem, nebo škody na majetku. Práce na elektrických zařízeních budou prováděny po odpojení od zdroje napájení a zajištění ve smyslu ČSN 50 110-1.

Po ukončení instalace provede montážní organizace certifikovaná měření na všech instalovaných zapojení u jednotlivých segmentů systému UKS. Měření bude provedeno certifikovaným měřicím přístrojem a protokol, dokládající správnost instalace bude součástí dokumentace skutečného provedení.

# Provozní podmínky

- Elektroinstalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací.

- Instalaci a zapojení jednotlivých slaboproudých subsystémů musí provést subjekt proškolený výrobcem pro návrh, instalaci a servis těchto zařízení.

- Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením změn do projektu dle ČSN 331500 a ČSN 332000-6-61. Podle požadavků ČSN 331500 čl. 6.4 je nutné trvale uložit revizní zprávu a úplnou technickou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení tak, aby tyto doklady byly kdykoliv přístupny k nahlédnutí.

- Je nutné provádět pravidelné revize elektrických zařízení ve lhůtách stanovených ČSN 331500, ČSN EN 50131-1 a řádu preventivní údržby organizace, případně směrnicemi výrobce a to jen osobami s odbornou kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.

- Prokazatelně seznámit s dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 343100, ĆSN 331310 všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce, i takové, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti poškodit elektrické zařízení a způsobit úraz či škody na majetku.

- Uživatel je povinen určit osobu zodpovědnou za provoz jednotlivých slaboproudých systémů a vést provozní knihu, kde budou evidovány veškeré události související s provozem systémů.

# Pravidelná kontrola a údržba

Po instalaci slaboproudých systémů bude nutno provádět jejich pravidelné kontroly dle příslušné ČSN.

# Závěr

Projektová dokumentace je zpracována v podrobnostech odpovídajících danému stupni dokumentace a je v souladu s normami a předpisy platnými v době jejího zpracování.

V projektové dokumentaci jsou zapracovány pouze požadavky, které byly projektantovi známy ke dni vypracování PD.

Projektová dokumentace nemůže obsáhnout veškeré skutečnosti, které mohou vyvstat při realizaci díla. Instalační firma musí při nacenění dodávky vycházet ze svých zkušeností z realizací podobných projektů a veškerý materiál a úkony zahrnout do ceny díla. Nabídková cena musí být konečná a dílo funkční a vyhovující všem platným normám a předpisům.

Před zahájením montáže instalační firma, pokud bude třeba, zpracuje projekt v podrobnostech realizační (výrobní a dílenské) dokumentace. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci.

Po skončení montáže je nutno provést zakreslení skutečného stavu a změn oproti tomuto nebo RDS projektu a projekt DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby – předat uživateli.

Údaje a informace uvedené v této dokumentaci může zadavatel použít pouze pro potřeby přímo související s předmětem řešeného problému. Dokumentace nesmí být rozmnožována bez vědomí zhotovitele.