## List1
Přístroj RTG pojízdný s C ramenem CHIR_ORTO
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
RTG generátor a RTG lampa
Výkon generátoru min. 2,4 kW | min. 2,4 kW
frekvence min. 40 kHz | min. 40 kHz
Rozsah proudu min. do 20 mA. | min. do 20 mA.
Nastavitelný rozsah kV min. 40-110kV | min. 40-110kV
Ruční a nožní expoziční spínač expozice, nožní spínač bezdrátový | ANO
DAP - měřicí zařízení pro měření a zobrazení povrchové dávky | ANO
RTG lampa s ohniskem max. 0,6 mm | max. 0,6 mm
tepelná kapacita anody min. 70kHU | min. 70kHU
tepelná kapacita systému min. 0,9MHU | min. 0,9MHU
indikace tepelného zatížení | ANO
Kolimace – rovnoběžné listové clony a irisová clona, virtuální nastavení clon bez záření | ANO
Laserový zaměřovač na straně detektoru | ANO
Pulsní fluoroskopie v rozsahu min. 1-8 pps | min. 1-8 pps
Kvalita smyčky min. 8 fps | min. 8 fps
Délka smyčky min. 20s | min. 20s
Plochý detektor
Materiál detektoru CMOS či IGZO (varianty jiných technologií nejsou připuštěny) | ANO
Velikost detektoru min. 30 x 30cm | Min. 30 x 30cm
Rozlišení detektoru min. 1,5k x 1,5k | min. 1,5k x 1,5k
Velikost pixelu max. 199 µm | Max. 199 µm
2 x ZOOM (magnifikace) | ANO
Zpracování obrazu
Automatická i manuální volba úrovně jasu a kontrastu | ANO
Zvýraznění hran, přiblížení (lupa), digitální clony, redukce šumu, redukce pohybového artefaktu, digitální tužka pro značení struktur, měřící nástroje, anotace | ANO
Možnost dělení obrazu na obrazovce (mozaika), zvýraznění hran | ANO
Integrovaná kapacita systému na min. 100.000 snímků | Min. 100.000 snímků
Automatická úprava a optimalizace expozičních parametrů během vyšetření pro získání maximálně kvalitního obrazu při co nejnižší dávce (speciálně pro pediatrické pacienty), orgánová automatika | ANO
Detekce přítomnosti kovu v obraze a eliminace artefaktů | ANO
Modul pro provedení digitální subtrakční angiografie (DSA) | ANO
Ovládací monitor
Ovládací monitor na otočném rameni na těle přístroje, nezávislý na pohybu hlavního monitoru | ANO
Úhlopříčka min. 10“ | min. 10“
Ovládací monitor dotykový | ANO
Zobrazovací monitor
1 ks monitor min. 27" nebo 2ks monitory min. 19“ (pro LIVE a REF zobrazení) | min. 27" nebo 2ks monitory min. 19“
antireflexní antistatická úprava, na otočném rameni na těle přístroje | ANO
Pohyb monitoru min. v horizontálním směru, upevnění na pohyblivém rameni | ANO
Rozlišení 27“ monitoru min FULL-HD, u varianty s dvěma monitory min. 1280x1024 pixelů | min FULL-HD, u varianty s dvěma monitory min. 1280x1024 pixelů
Naklápění pro nastavení do ideální linie pohledu operatéra min. 20° | min. 20°
Max jas monitorů min. 600cd/m3 | min. 600cd/m3
Doplňkový zobrazovací monitor na vozíku
1 ks monitor min. 27" nebo 2ks monitory min. 19“ (pro LIVE a REF zobrazení) | ANO
1 ks 27“ rozlišení min. 1920 x 1080 pixelů , u varianty s dvěma monitory min. 1280x1024 pixelů | u 27“ monitoru min. 1920 x 1080 pixelů , u varianty s dvěma monitory min. 1280x1024 pixelů
Lehký pohotovostní vozík, hmotnost včetně monitoru max. 125 kg | ANO
Konektivita
(Query/Retrieve, Import/Export, Secodnary Capture, Worklist pro komunikaci k RIS, MPSS, export do PC, bezdrátové spojení (WIFI), DICOM SR - dávkový výstup) | ANO
2x USBport | ANO
Kompatibilita s PACS – (AMIS a AMIS HD od ICZ) | ANO
Vlastnosti systému
Orbitální rotace min. 140° | min. 140°
Laterální rotace min. 360° | min. 360°
Boční vyklonění wig/wag min. 20° | min. 20°
Horizontální pohyb min. 20 cm | min. 20 cm
Hloubka systému min. 66 cm | min. 66 cm
Vertikální pohyb min. 30 cm | min. 30 cm
SID min. 100 cm | min. 100 cm
Volný prostor mezi rentgenkou a detektorem obrazu minimálně 75 cm | min. 75 cm
Madla pro pohyb se systémem ramene | ANO
Celková hmotnost pro snadné ovládání max. 350Kg | max. 350 Kg
Sterilní krytí při operaci – rentgenka, detektor, C-rameno | ANO
Doplňky:
2x rtg ochranná zástěra (délka 100cm), 4x ochranný límec, odstín světle modrá | ANO
věšák na ochranné rtg zástěry (nosnost min. 6 Kg), pro min. 20 ks zástěr | ANO
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".