## Hybridní matrace
DNS 49 - Matrace (CS Kyjov)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
Technická specifikace předmětu plnění
Hybridní matrace - 15 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
| Typ matrace: HYBRIDNÍ antidekubitní matrace min. do VI. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
1. | Nosnost matrace min. 230 kg | … kg
2. | Rozměry matrace šířka 86-90 x 200 cm | … x … cm
3. | Výška matrace maximálně 15 cm | … cm
4. | Matrace samonosná (bez nutnosti použití pasivní matrace) | ANO/NE
5. | Systém matrace s volbou s kompresorem, nebo bez kompresoru | ANO/NE
6. | Vrstvená matrace s jádrem z polyuretanové pěny, vrchní vrstva z viskoelastické pěny. Vnitřek matrace tvořen vzduchovými celami | ANO/NE
7. | Aktivní systém se střídáním dvou cel pro pravidelné snižování tlaku. | ANO/NE
8. | Vzduchové cely matrace musí obsahovat pěnové jádro pro podporu v pasivním režimu | ANO/NE
Kompresor
9. | Tichý chod s automatickým nastavením tlaku dle váhy osoby | ANO/NE
10. | Piktogramy funkcí s dotykovým ovládáním | ANO/NE
11. | Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí | ANO/NE
12. | Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut | ANO/NE
13. | Možnost manuálního nastavení tlaku, alternující, maximální a statický | ANO/NE
14. | Vyžadován velmi tichý chod, bez vibrací | ANO/NE
15. | Kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení | ANO/NE
Potah
16. | Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace | ANO/NE
19. | Horní potah: Obousměrně elastický PU povlak. Prodyšný, protiskluzný, vodotěsný, pratelný do 95 °C, antibakteriální | ANO/NE