TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„Pořízení 2 ks videokolonoskopů“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

## Předmětem dodávky jsou 2 ks videokolonoskopů v kompletním viz. níže uvedená specifikace.

| Videokolonoskop, 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| kompatibilita se stávající endoskopickou technikou FUJIFILM(VP+BL 7000) | ANO / NE |  |
| barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu min. HDTV | ANO / NE |  |
| připojení ke zdroji světla přes One-step konektor (nebo obdobné řešení) | ANO / NE |  |
| přídavný oplachový kanál | ANO / NE |  |
| zobrazení v režimu zvýraznění tkáňových struktur | ANO / NE |  |
| zorné pole min. 170° | ANO / NE |  |
| přímý směr pohledu | ANO / NE |  |
| pozorovací vzdálenost min. 2–100 mm | ANO / NE |  |
| průměr distálního konce a zaváděcí části max. 12,8 mm | ANO / NE |  |
| pracovní délka min. 1 690 mm | ANO / NE |  |
| průměr pracovního kanálu min. 3,8 mm | ANO / NE |  |
| rozsah angulace: |  |  |
| nahoru / dolů min. 180° / 180° | ANO / NE |  |  |  |  |
| doleva / doprava min. 160° / 160° | ANO / NE |  |  |  |  |

| Videokolonoskop, 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - kompatibilita se stávající endoskopickou technikou FUJIFILM(VP+BL 7000) | ANO / NE |  |
| - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu min. HDTV | ANO / NE |  |
| - připojení ke zdroji světla přes One-step konektor (nebo obdobné řešení) | ANO / NE |  |
| - přídavný oplachový kanál | ANO / NE |  |
| - zobrazení v režimu zvýraznění tkáňových struktur | ANO / NE |  |
| - zorné pole min. 170° | ANO / NE |  |
| - přímý směr pohledu | ANO / NE |  |
| - pozorovací vzdálenost min. 2–100 mm | ANO / NE |  |
| - průměr distálního konce a zaváděcí části max. 11,5 mm | ANO / NE |  |
| - pracovní délka min. 1 690 mm | ANO / NE |  |
| - průměr pracovního kanálu min. 3,2 mm | ANO / NE |  |
| - rozsah angulace: |  |  |
| - nahoru / dolů min. 180° / 180° | ANO / NE |  |
| - doleva / doprava min. 160° / 160° | ANO / NE |  |
| - funkce proměnné tuhosti | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)