## Operační světlo
Operační světla na sálech
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
stropní dvouhlavicové operační svítidlo pro gyn-por oddělení 2ks
Záložní zdroj zajišťující nepřerušené napájení elektrických zařízení v případě výpadku proudu nebo výkyvů v napětí. | ANO
Hlavice 1
Intenzita světla | 160.000 lx
Endoskopický mód | min.1600-16000 lx
Průměr světelného pole d10 | min.18-23 cm
teplota barev | min.3700-5000K
Index podání barev (Ra/R9/R13) | min.96/96/95
Životnost LED | 60.000 hod.
Senzory reagující na zastínění světelného paprsku hlavou | Ano
Hlavice 2
Intenzita světla | 140.000 lx
Endoskopický mód | min.1400-14000 lx
Průměr světelného pole d10 | min.18-23 cm
teplota barev | min.3700-5000K
Index podání barev (Ra/R9/R13) | min.96/96/95
Životnost LED | 60.000 hod.
Senzory reagující na zastínění světelného paprsku hlavou | Ano
Příslušenství :
Stěnové bezdrátové ovládání světelných parametrů ( identické s ovládacím panelem na hlavici svítidla ) | Ano
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".