## El. lůžko s nízkou ložnou ploch
DNS 50 - Lůžka (Předklášteří)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
Technická specifikace předmětu plnění
Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou - 8 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Vnější rozměry max. 205 x 100 (+-4cm) | … cm x … cm
2. | Ložná plocha pro matrace 87 - 90 x 200 (+-4cm) | … cm x … cm
3. | Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg
| Ložná plocha | …
4. | 4 dílná ložná plocha z kovových lamel | ANO/NE
5. | Zádový díl, dlouhý minimálně 80 cm | ANO/NE, … cm
6. | Výškové nastavení 25 – 80cm | ANO/NE
7. | Nastavení opěradla 70° +/- 5° | ANO/NE
8. | Nastavení lýtkové části – ručně | ANO/NE
9. | Rám lůžka je vybaven 4 kovovými úchyty proti skluzu matrace při polohování | ANO/NE
10. | Autoregrese celkem min. 16 cm - odstupňování dílů ložné plochy v oblasti pánve u zádového a stehenního dílu | ANO/NE, … cm
11. | Příprava lůžka na možnost prodloužení o 20 cm | ANO/NE
Postranice
12. | 4 dělené postranice s plynovými pružinami s tlumičem při spouštění dolů a podpůrnou funkcí polohování na horní polohu postranic | ANO/NE
13. | Postranice s ovládáním jednou rukou s pojistkou proti nechtěnému polohování | ANO/NE
14. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 38 cm nad ložnou plochou | ANO/NE, … cm
Čela lůžka
15. | Vlastnosti: pevná - zaoblená, lamino, přírodní světlé dřevo | ANO/NE
Podvozek
16. | Podjezdnost podvozku pro zvedáky minimálně 15 cm | ANO/NE
17. | Průměr koleček min. 125 mm - 4 ks | ANO/NE, … mm
18. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici | ANO/NE
19. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | ANO/NE
20. | Vybaven systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy (při výpadku proudu) | ANO/NE
Ovladač lůžka
21. | Lůžko ovládané ergonomicky tvarovaným dálkovým ovladačem na kabelu s rezidentním a ošetřovatelským režimem. | ANO/NE
22. | Nastavení výšky, zádového dílu, stehenního dílu, dvojitá automatická poloha autokontura | ANO/NE
23. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo, Trendelemburg, Folwlerova poloha“ | ANO/NE
Další parametry
24. | Hrazda a rukojeť se samonavíjecím mechanismem | ANO/NE
25. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům | ANO/NE
26. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | ANO/NE
27. | Dekor dle výběru organizace | ANO/NE
28. | Záruční doba 24 měsíců | ANO/NE