#### Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

#### –

#### testování vzorků

#### „DNS 50 - Lůžka (Předklášteří)“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří |
| IČO: | 65761774 |
| Zastoupena: | Mgr. Tomášem Francem, ředitelem |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaného vzorku, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložený vzorek předmětu plnění určený k dodání splňuje veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ lůžka dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace předmětu plnění.

| Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou – 8 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Vnější rozměry max. 205 x 100 (+-4 cm) | … cm x … cm |  |
| 2. | Ložná plocha pro matrace 87 - 90 x 200 (+-4 cm) | … cm x … cm |  |
| 3. | Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg |  |
|  | Ložná plocha | … |  |
| 4. | 4 dílná ložná plocha z kovových lamel | ANO/NE |  |
| 5. | Zádový díl, dlouhý minimálně 80 cm | ANO/NE, … cm |  |
| 6. | Výškové nastavení 25 – 80 cm | ANO/NE |  |
| 7. | Nastavení opěradla 70° +/- 5° | ANO/NE |  |
| 8. | Nastavení lýtkové části – ručně | ANO/NE |  |
| 9. | Rám lůžka je vybaven 4 kovovými úchyty proti skluzu matrace při polohování | ANO/NE |  |
| 10. | Autoregrese celkem min. 16 cm - odstupňování dílů ložné plochy v oblasti pánve u zádového a stehenního dílu | ANO/NE, … cm |  |
| 11. | Příprava lůžka na možnost prodloužení o 20 cm | ANO/NE |  |
|  | Postranice |  |  |
| 12. | 4 dělené postranice s plynovými pružinami s tlumičem při spouštění dolů a podpůrnou funkcí polohování na horní polohu postranic | ANO/NE |  |
| 13. | Postranice s ovládáním jednou rukou s pojistkou proti nechtěnému polohování | ANO/NE |  |
| 14. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 38 cm nad ložnou plochou | ANO/NE, … cm |  |
|  | Čela lůžka |  |  |
| 15. | Vlastnosti: pevná - zaoblená, lamino, přírodní světlé dřevo | ANO/NE |  |
|  | Podvozek |  |  |
| 16. | Podjezdnost podvozku pro zvedáky minimálně 15 cm | ANO/NE |  |
| 17. | Průměr koleček min. 125 mm - 4 ks | ANO/NE, … mm |  |
| 18. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici | ANO/NE |  |
| 19. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | ANO/NE |  |
| 20. | Vybaven systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy (při výpadku proudu) | ANO/NE |  |
|  | Ovladač lůžka |  |  |
| 21. | Lůžko ovládané ergonomicky tvarovaným dálkovým ovladačem na kabelu s rezidentním a ošetřovatelským režimem. | ANO/NE |  |
| 22. | Nastavení výšky, zádového dílu, stehenního dílu, dvojitá automatická poloha autokontura | ANO/NE |  |
| 23. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo, Trendelemburg, Folwlerova poloha“ | ANO/NE |  |
|  | Další parametry |  |  |
| 24. | Hrazda a rukojeť se samonavíjecím mechanismem | ANO/NE |  |
| 25. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům | ANO/NE |  |
| 26. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | ANO/NE |  |
| 27. | Dekor dle výběru organizace | ANO/NE |  |
| 28. | Záruční doba 24 měsíců | ANO/NE |  |