#### Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

#### –

#### testování vzorků

#### „DNS 48 - Matrace (Kyjov)“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov |
| IČO: | 00226912 |
| Zastoupena: | Ing. Milanem Škarkou, Ph.D., MBA, statutární zástupce |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků, kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určené k dodání splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ matrace a kompresoru dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace předmětu plnění.

| Hybridní matrace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Požadovaná min. hodnota | Nabízená hodnota | Výsledek testování |
| Hybridní antidekubitní matrace (21 ks matrací a 6 ks kompresorů) |  |  |  |  |
| Hybridní antidekubitní adaptabilní systém matrace pro použití v režimu pasivním a v režimu aktivním po připojení k čerpadlu, jeden povrch pro dva režimy | ANO | ANO/NE |  |
| Systém hybridní matrace je určen k prevenci dekubitů | ANO | ANO/NE |  |
| Matrace s automatickým přizpůsobením se rozložení hmotnosti a tvaru těla pacienta | ANO | ANO/NE |  |
| Matrace uložená přímo na platformě – ložné ploše lůžka | ANO | ANO/NE |  |
| Možnost připojení a odpojení kompresoru | ANO | ANO/NE |  |
| Matrace složená ze vzduchových cel s funkcí reaktivního přerozdělení tlaku | min.12 cel | .. cel |  |
| Matrace ze dvou druhů pěn – spodní vrstva z polyuretanové pěny, vrchní vrstva z viskoelastické pěny | ANO | ANO/NE |  |
| Cely pod hlavou statické v režimu střídavého tlaku | min.2 cely | .. cel |  |
| Aktivní systém se střídáním dvou cel pro pravidelné snižování tlaku | 1 z 2 | … |  |
| Patní zóna se sklonem min. 5° nebo patní zóna s min.čtyřmi celami | min. 3 cely | … cely |  |
| Potah se svařovanými švy a úchyty pro snížení rizika vniknutí tekutiny do matrace | ANO | ANO/NE |  |
| Potah matrace snímatelný, pratelný, paropropustný, 4 směrně roztažitelný | ANO | ANO/NE |  |
| Zip matrace 360° s vodotěsnou klopou zabraňující vnikání tekutiny a nečistot | ANO | ANO/NE |  |
| Obvod matrace z pevného pěnového materiálu pro zpevnění a dodatečnou oporu | ANO | ANO/NE |  |
| Úchyty min.2 na každé delší straně matrace pro transport a manipulaci | ANO | ANO/NE |  |
| Nosnost matrace | min.250 kg | … kg |  |
| Hmotnost matrace | max.18 kg | … kg |  |
| Životnost matrace | min.5 let | … let |  |
| Výška matrace | 15 až 20 cm | … cm |  |
| Rozměry matrací: |  |  |  |  |
| 9 ks (8 ks INT JIP, 1 ks INT1) |  |  |  |
| šířka matrace v rozmezí 85 až 87 cm nejlépe 86 cm | 85 až 87 cm | … cm |  |
| délka matrace v rozmezí 198 až 200 cm | 198 až 200 cm | … cm |  |
| 12 ks (8 ks INT JIP,2 ks INT1,2 ks CHIR 3B) |  |  |  |
| šířka matrace v rozmezí 80 až 82 cm, nejlépe 81 cm | 80 až 82 cm | … cm |  |
| délka matrace v rozmezí 198 až 200 cm | 198 až 200 cm | … cm |  |
| Kompresory: |  |  |  |  |
| 6 ks (4 INT JIP, 1 INT1, 1 CHIR 3B) | ANO | ANO/NE |  |
| Kompresor se střídavým tlakem s využitím vakuové technologie vyfukování a nafukování cel | ANO | ANO/NE |  |
| Tichý chod bez vibrací | max.20 dBA | … dBA |  |
| Zámek tlačítek s funkcí automatického uzamčení | ANO | ANO/NE |  |
| Kontrolka alarmu signalizující poruchu systému, výpadek napájení | ANO | ANO/NE |  |
| Doba cyklu alternujícího režimu 10 minut | ANO | ANO/NE |  |
| Krytí | min. IP22 | … IP22 |  |
| Hmotnost | max.5 kg | … kg |  |
| Příslušenství: |  |  |  |  |
| ke každé velikosti matrace náhradní vrchní potah matrace | ANO | ANO/NE |  |