## List 1
Příloha č. 1
Výpůjčka imunochemického analyzátoru a dodávka diagnostik
Minimální technické podmínky | Účastník doplní ANO/NE* | Poznámka
Dodavatel uvede přesné obchodní označení, model/y výrobce pro navrhované řešení)
Obecné požadavky
Dodavatel dodá nový automatický analyzátor - certifikovaný (včetně ovládacího SW) jako diagnostický zdravotnický prostředek in vitro dle specifikace, s rokem výroby 2024 nebo novějším.
Shoda zdravotnického prostředku in vitro posouzena podle IVDR nařízení.
Diagnostika a analyzátor splňují podmínky správné laboratorní praxe (SLP) v klinických laboratořích a podmínky použití v České republice v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, zejména ustanovení zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro či jeho příslušných prováděcích předpisů.
Kromě vlastního dodání diagnostik a analyzátoru dodavatel rovněž zajistí:
· pojištění spojené s dodávkou zboží; veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jeho funkčního předání v místě plnění
· technickou dokumentaci, uživatelskou příručku v českém jazyce, doklady prokazující kvalitu, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě)
Dodavatel na vlastní náklady dopraví předmět výpůjčky na místo plnění, zajistí uvedení do provozu a řádnou instalaci automatu (tzn. připojení na stávající připojovací body) v souladu s doporučením výrobce a vztahující se platné legislativy, provede instruktáž uživatelů na pracovišti.
V případě nutnosti napojení analytického systému na odpady, dodavatel zajistí realizaci úpravy připojení na odpady. Veškeré náklady s tímto spojené musí být zahrnuty v ceně předmětu plnění.
V případě diagnostického prostředku in vitro, který je pevně připojen ke zdroji elektrické energie dodavatel zajistí výchozí elektrickou revizi a doloží při předání. Veškeré náklady s tímto spojené musí být zahrnuty v ceně předmětu plnění.
Technické požadavky na analyzátor
Analyzátor musí být výkonnostně a kvalitativně vhodný pro provádění vyšetření.
Vyhrazený prostor pro analyzátor má šířku max 180 cm a hloubku 120 cm.
Princip měření analyzátoru – heterogenní imunoanalýza (ne ELISA)
Analýza vzorků různého biologického materiálu (sérum, plazma, likvor, stolice)
Systém umožňuje analýzu vzorku po pacientech (random access).
Vkládání a vyjímání vzorků během provozu bez nutnosti jeho zastavení a přerušení právě probíhající analýzy.
Součástí dodávky bude záložní zdroj (UPS) s kapacitou dostačující pro chod systému při výpadku elektrické energie na dobu min. 30 minut.
Výkon analyzátoru minimálně 170 testů/hod
Chlazený prostor pro reagencie
Minimální kapacita 25 pozic pro reagencie
Kontrola přístroje pomocí dálkové správy
Součástí dodávky je integrovaná čtečka čárových kódů, tiskárna a ovládací PC.
Identifikace vzorku, kontrol a kalibrátorů pomocí čárového kódu. Čtečka musí umět číst u analyzovaných vzorků běžně používané čárové kódy.
Přístroj musí mít integrované čtecí zařízení pro identifikaci dodávaných reagencií.
Možnost stahování a zálohování primárních dat pomocí USB na flash disk nebo přenosný SSD disk (flash disk nebo přenosný SSD disk součástí výpůjčky).
Přístroj včetně příslušenství má za plného provozu maximální hlučnost 70 dB.
Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log)
Kontrola integrity vzorku - detekce sraženiny, hladiny, malého objemu, bublin a nárazu
Detekce hladiny, správného objemu pipetované reagencie a nárazu
Analyzátor musí být napojen na laboratorní informační systém (LIS). Přenos dat musí být zajištěn oběma směry (analyzátor-LIS, LIS-analyzátor).
Požadavky na diagnostika
Shoda zdravotnického prostředku in vitro posouzena podle IVD (98/79/ES) za splnění podmínek pro prodloužené přechodné období, nebo podle IVDR (746/2017) nařízení.
Expirace dodaných diagnostik, kalibračních a kontrolních materiálů minimálně 4 měsíce v den dodání do laboratoře
Návaznost všech nabízených metod na certifikovaný referenční materiál, pokud existuje
Reagencie značené RFID značkami nebo čárovými kódy
Vybraná diagnostika (HBsAg, anti HBc total, HIV, anti HCV a protilátky proti syfilis) jsou validována i pro screeningové vyšetřování dárců krve.
Požadavky na dodavatele - v ceně předmětu plnění:
Dodací lhůta diagnostik je maximálně do 7 pracovních dnů od data objednávky.
Kompletní dodávka předmětu výpůjčky uvedeného v čl. I Přílohy č. 2 Smlouvy o nákupu diagnostického materiálu a výpůjčce, včetně příslušenství nejpozději do 2 týdnů od písemné výzvy vypůjčitele a uvedení do rutinního provozu nejpozději do 2 týdnů od jejich dodání (nejpozději do 30 kalendářních dnů). Dodavatel provede řádnou a odpovídající instalaci v souladu s doporučením výrobce (Instalační kvalifikace včetně písemného protokolu).
Dodavatel zajistí servisní úkony, opravy, pravidelné údržby dle doporučení výrobce po celou dobu trvání výpůjčky vč. práce servisního technika, kilometrovného a času stráveného na cestě, potřebné náhradní díly a spotřební materiál pro vyřešení havarijního i preventivního zásahu. Tyto náklady musí být zahrnuty v nabídkové ceně.
V nabídkové ceně bude zahrnuto zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, 505/1990 Sb. (o metrologii) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu trvání smlouvy na odběr diagnostik.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Autorizovaný servis v České republice, provedený osobami oprávněnými výrobcem, předložení certifikátu.
Dodavatel uvede do poznámky vypůjčiteli telefonní spojení na techniky komunikující v ČJ s certifikátem na dané zařízení pro konzultace a hlášení závad.
Dodavatel uvede do poznámky vypůjčiteli telefonní spojení na aplikačního specialistu komunikujícího v ČJ s certifikátem pro dodané zařízení pro jeho aplikační podporu.
Servisní služby budou zajišťovány v pracovní době 7:00-15:30 (Po-Pá).
Není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je půjčitel povinen zajistit odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 hodin od okamžiku jejího nahlášení bez potřeby náhradních dílů a do 1 pracovního dne od okamžiku jejího nahlášení v případě nutnosti použití náhradních dílů.
Instruktáž tj. školení personálu v souladu s aktuálním znění zákonů č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek, včetně protokolu o zaškolení při dodání. Dodavatel doloží certifikát školitele. Zadavatel požaduje provést při pravidelné údržbě instruktáž uživatelů, pokud to situace vyžaduje. Tato školení budou zahrnuta v ceně předmětu plnění.
Přístupová cesta pro stěhování: výtah 130x200x240 (š v h), nosnost výtahu 1 600kg, vstupní dveře na oddělení 110(142)x198 (š v), vstupní dveře laboratoř 90x196 (š v)
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek

## List 2
Příloha specifikací
Seznam metod
| Metoda | počet vyšetření/rok | frekvence kontrol/týden
1 | anti HAV IgM | 200 | 2x
2 | anti HAV total | 200 | 2x
3 | anti HBs | 340 | 2x
4 | anti HBc IgM | 150 | 1x
5 | anti HBc total | 260 | 2x
6 | HBsAg | 3450 | 3x
7 | HIV Ag/Ab | 2860 | 3x
8 | anti HCV | 3180 | 3x
9 | syfilis total | 2720 | 2x
10 | CMV IgM | 290 | 2x
11 | CMV IgG | 290 | 2x
12 | EBV IgM | 430 | 2x
13 | EBV IgG | 430 | 2x
14 | EBNA IgG | 430 | 2x
15 | EA IgG | 430 | 2x
16 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 420 | 3x
17 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 420 | 3x
18 | Borrelia IgM recomb. | 550 | 2x
19 | Borrelia IgG recomb. | 550 | 2x
20 | 25-hydroxyvitamin D | 1070 | 1x
21 | Alkalická fosfatáza kostní typ | 550 | 1x
22 | Osteokalcin | 540 | 1x