## El. lůžko s průběž. postran.
DNS 54 - Lůžka a matrace (Domov na Polní)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
Technická specifikace předmětu plnění
Elektrické lůžko s průběžnými postranicemi - 45 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Vnější rozměry max. 220 x 103 (+-4cm) | … cm x … cm
2. | Ložná plocha pro matrace 87 - 90 x 200 | … cm x … cm
3. | Nosnost lůžka min. 185 kg | …kg
Ložná plocha
4. | 4 dílná ložná plocha z kovových lamel | ANO/NE
5. | Antitrendelenburgova pozice min 12° | ANO/NE
6. | Výškové nastavení 40 – 80cm | ANO/NE
7. | Nastavení opěradla 70° +/- 5° | ANO/NE
8. | Nastavení lýtkové části – ručně | ANO/NE
9. | Rám lůžka je vybaven 4 kovovými úchyty proti skluzu matrace při polohování | ANO/NE
Postranice
10. | Typ: průběžné postranice | ANO/NE
11. | 2 výškové pozice postranic a možnost šikmého naklopení postranic | ANO/NE
12. | Postranice lze nasadit i sundat bez nutnosti použití nářadí | ANO/NE
13. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 38 cm nad ložnou plochou | ANO/NE
Čela lůžka
14. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | ANO/NE
Podvozek
15. | Podjezdnost podvozku pro zvedáky minimálně 15 cm | ANO/NE
16. | Průměr koleček min. 100 mm | ANO/NE, … cm
17. | Každé kolečko se samostatnou brzdou | ANO/NE
18. | Umístění koleček v krajích lůžka tak, aby pod lůžkem vznikla co největší plocha pro manipulaci | ANO/NE
19. | Vybaven systémem nouzového odblokování zádového dílu ložné plochy (při výpadku proudu) | ANO/NE
Ovladač lůžka
20. | Lůžko ovládané ergonomicky tvarovaným dálkovým ovladačem na kabelu. | ANO/NE
21. | Nastavení výšky, zádového dílu, stehenního dílu, antitrendelenburgovy pozice | ANO/NE
Další parametry
22. | Rukojeť s hrazdou | ANO/NE
23. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům | ANO/NE
24. | Záruční doba 24 měsíců | ANO/NE

## El. lůžko s nízkou LP
DNS 54 - Lůžka a matrace (Domov na Polní)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
Technická specifikace předmětu plnění
Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou - 2 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Vnější rozměry max. 212 x 105 (+-4cm) | … cm x … cm
2. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 87 - 90 (+-4cm) | … cm x … cm
3. | Nosnost lůžka min. 225 kg | …kg
Ložná plocha
4. | Rám: lakovaný rám, kovová ložná plocha | ANO/NE
5. | Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | ANO/NE
6. | Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl | ANO/NE
7. | Možnost rošíření ložné plochy o 10 cm bez nutnosti použití nářadí | ANO/NE
8. | Zvuková signalizace při snižování ložné plochy pod 20 cm, po celou dobu snižování | ANO/NE
9. | Postupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | ANO/NE, … cm
10. | Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od 15 cm | ANO/NE
11. | Programovatelné střední mobilizační polohy dle výšky klienta | ANO/NE
12. | Horní ošetřovatelská úvrať min. 80 cm | ANO/NE
13. | Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm | ANO/NE
Postranice
14. | Typ: dělené postranice v délce 90 cm a 110 cm, připevněné pouze k rámu lůžka ve dvou úchytech | ANO/NE
15. | Možnost sejmutí postranic bez použití nástrojů | ANO/NE
16. | 3 výškové pozice každé postranic s možností šikmého naklonění | ANO/NE
17. | Možnost variabilního rozmístění postranic podle potřeby uživatele bez nutnosti použití nástrojů. Volba 90 cm / 110 cm postranice u hlavy nebo u nohou. | ANO/NE
18. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 41 cm nad ložnou plochou | ANO/NE
Čela lůžka
19. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | ANO/NE
20. | Čela lůžka připevněna k rámu lůžka ve dvou úchytech | ANO/NE
21. | Možnost sejmutí čel bez použití nástrojů | ANO/NE
Podvozek
22. | Bezrámový křížový podvozek, pro snadnou manipulaci pod ložnou plochou lůžka | ANO/NE
23. | Dvojitá kolečka, průměr koleček max. 50 mm | ANO/NE, … mm
24. | Brzdy po párech 2 x 2 | ANO/NE
25. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | ANO/NE
Ovladač lůžka
26. | Ovladač lůžka s podsvícením | ANO/NE
27. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla | ANO/NE
28. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) | ANO/NE
29. | Zámek ovladače ovládaný magnetem umístěným v plastovém držáku matrace | ANO/NE
| Další parametry | …
30. | Rukojeť s hrazdou | ANO/NE
31. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | ANO/NE
32. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | ANO/NE
33. | Záruční doba 24 měsíců | ANO/NE

## Pasivní matrace
DNS 54 - Lůžka a matrace (Domov na Polní)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
Technická specifikace předmětu plnění
Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům - 47 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace na velmi vysoké riziko stupně vzniku dekubitů. Výška matrace 14 cm | Typ matrace: … Výška matrace: …
2. | Rozměr odpovídá rozměru ložné plochy nabízených lůžek | ANO/NE
3. | Nosnost min. 225 kg | … kg
Jádro
4. | Vrcní vrstva matrace z vylévané hyperelastické 4G visco pěny o objemové hmotnosti 80 kg/m3 | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | Spodní vrstva matrace ze studené pěny o hustotě 50 kg/m3, min. 3,6 kPa odpor proti stlačení | Materiál: …, hustota … kg/m³
6. | Profilování horní strany matrace | ANO/NE
Potah
7. | Antibakteriální | ANO/NE
8. | Pružný ve všech směrech | ANO/NE
9. | Omyvatelný běžnými čistícími prostředky. Dezinfikovatelný prostředky na bázi kvarterních amoniových sloučenin (KAS), aminů, kyseliny peroctové, kyseliny chlorové | ANO/NE
10. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil, v gramáži 190 g/m2 (+- 10%) | ANO/NE, gramáž ... g/m2
Rozměr
11. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek. | ANO/NE
12. | Záruka min. 24 měsíců | ANO/NE