#### Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

#### –

#### testování vzorků

#### „DNS 55 – Lůžka, matrace a stolky (SC Hodonín) II“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | S – centrum Hodonín, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Jarošova 1717/3, 69501 Hodonín |
| IČO: | 46937102 |
| Zastoupena: | Bc. Václavem Poláchem, MBA, ředitelem |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorků budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízených předmětů plnění, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování dodavatel provede zaškolení zástupců zadavatele a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Ve druhé fázi testování bude ověřovat funkčnost vzorků provedeno pověřenými zástupci zadavatele. V návaznosti na dokončení této fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určené k dodání splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ lůžka, matrace a stolku dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

Lůžko s laterálním náklonem

|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Lůžko s laterálním náklonem do boční strany | ANO/NE |  |
| 2. | Rozměry ložné plochy (matrace 200 cm x 90 cm)(+-2 cm) | … cm x … cm |  |
| 3. | Vnější rozměry max. 215 cm x 103 cm (+- 5 cm) | … cm x … cm |  |
| 4. | Nosnost lůžka min. 260 kg | … kg |  |
| 5. | Barva lůžka: RAL 1015 unicolor, povrch lůžka: HPL s matným povrchem nebo se strukturou (jemná pomerančová kůže), kovové prvky v barvě RAL 9006 | ANO/NE, povrch lůžka … |  |
|  | Ložná plocha |  |  |
| 6. | Kovová ložná plocha čtyřdílná | ANO/NE |  |
| 7. | Konstrukce ložné plochy lůžka zajistí eliminaci střižných sil při polohování | ANO/NE |  |
| 8. | Trendelemburk / Antitrendelemburk min 12° | ANO/NE, …° |  |
| 9. | Prodloužení lůžka o min. 20 cm bez použití nářadí | … cm |  |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |  |
| 10. | Minimální zdvih 44 cm, maximální nastavení výšky ložné plochy 84 cm nad podlahou (bez matrace) tolerance +- 2 cm | … cm x … cm |  |
|  | Postranice |  |  |
| 11. | Dělené postranice bez středového sloupku s aretací proti nechtěnému spuštění | ANO/NE |  |
|  | Čela lůžka |  |  |
| 12. | Pevná s madlem | ANO/NE |  |
|  | Podvozek |  |  |
| 13. | Kolečka 4 ks s centrální brzdou, průměr min. 150 mm | … ks, … mm |  |
| 14. | Možnost nastavení brzdového pedálu pro aretaci jednoho kolečka pro jednodušší manipulaci a jízdu | ANO/NE |  |
| 15. | Minimální podjezdnost podvozku ve standardní poloze 12,4 cm | ANO/NE |  |
|  | Ovladač lůžka |  |  |
| 16. | Sesterský hlavní ovladač: označen piktogramy jednotlivých poloh (polohy ložné plochy, laterální náklon, TR/ATR, kardiacké křeslo, CPR, mobilizační poloha | ANO/NE |  |
| 17. | Ruční ovladač lůžka s háčkem na pověšení: základní funkce pro používání pacientem/klientem + osvětlení LED diody nahrazující baterku | ANO/NE |  |
| 18. | Nožní ovladač na laterální náklon s ochranným rámem: umožňující polohování bočního náklonu + automatická poloha CPR | ANO/NE |  |
|  | Další parametry |  |  |
| 19. | Laterální náklon maximálně 20° | ANO/NE |  |
| 20. | Rukojeť se samonavíjecí hrazdou, s minimální nosností 75 kg | ANO/NE, … kg |  |
| 21. | Univerzální držáky pro umístění drobného příslušenství (močová láhev apod.) | ANO/NE |  |
| 22. | Podsvícení lůžka se snímačem pohybu – k podvozku | ANO/NE |  |

Lůžko s nízkou ložnou plochou

|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: | Výsledek testování |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Vnější rozměry max. 208 x 103 (+- 4 cm) | … cm x … cm |  |
| 2. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 90 (+- 4 cm) | … cm x … cm |  |
| 3. | Nosnost lůžka min. 220 kg | …kg |  |
| 4. | Barva lůžka: RAL 1015 unicolor, povrch lůžka: HPL s matným povrchem nebo se strukturou (jemná pomerančová kůže), kovové prvky v barvě RAL 9006 | ANO/NE, povrch lůžka … |  |
|  | Ložná plocha | … |  |
| 5. | Pevný kovový rám jednoduše čistitelný s kovovými lamelami | ANO/NE |  |
| 6. | Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | ANO/NE |  |
| 7. | Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 70 cm | ANO/NE, … cm |  |
| 8. | Nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci | ANO/NE |  |
| 9. | Autoregrese celkem min. 8 cm - odstupňování dílů ložné plochy v oblasti pánve u zádového dílu | ANO/NE, … cm |  |
| 10. | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy s podjezdností podvozku minimálně 15 cm | ANO/NE, … cm |  |
| 11. | Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od 25 cm | ANO/NE, od … cm |  |
| 12. | Horní ošetřovatelská úvrať min. 80 cm | … cm |  |
| 13. | Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm bez použití nářadí | ANO/NE, … cm |  |
|  | Postranice |  |  |
| 14. | Typ: dělené, teleskopické postranice s hliníkovými profily, horní část s madlem v dekoru lůžka | ANO/NE |  |
| 15. | Postranice odnímatelné bez pomocí nářadí, dělené, bez středového sloupku | … |  |
| 16. | min 6 různých pozic postranic | … pozic |  |
| 17. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou | ANO/NE, … cm |  |
|  | Čela lůžka |  |  |
| 18. | Vlastnosti: pevná, jednoduše demontovatelná bez použití nářadí | ANO/NE |  |
| 19. | Madla z dřevěného masivu | ANO/NE |  |
|  | Podvozek |  |  |
| 20. | Počet pojezdových koleček: 4 | ANO/NE |  |
| 21. | Průměr koleček min. 125 mm | … mm |  |
| 22. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části, lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici | ANO/NE |  |
| 23. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | ANO/NE |  |
|  | Ovladač lůžka |  |  |
| 24. | Ovladač lůžka s háčkem na pověšení | ANO/NE |  |
| 25. | Možnost přednastavit libovolnou výstupní výšku pomocí ovladače | ANO/NE |  |
| 26. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla, polohy | ANO/NE |  |
| 27. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) | ANO/NE |  |
| 28. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo a Fowlerova poloha“ | ANO/NE |  |
| 29. | Zámek ovladače kombinací dvou tlačítek | ANO/NE |  |
|  | Další parametry | … |  |
| 30. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | ANO/NE |  |
| 31. | Podsvícení lůžka | ANO/NE |  |
| 32. | Led lampa se zasunutím do otvoru na hrazdu napojená přímo na lůžko | ANO/NE |  |
| 33. | Rukojeť se samonavíjecí hrazdou, s minimální nosností 75 kg | ANO/NE |  |

Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům

|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů. Výška matrace 14 cm - 16 cm | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … Výška matrace … cm |  |
| 2. | Nosnost min. 180 kg | … kg |  |
|  | Jádro |  |  |
| 3. | Složené z více elastických pěn pro ideální prevenci proti dekubitům | ANO/NE |  |
| 4. | Matrace zónovaná do min. 5 anatomických zón | … anatomických zón |  |
| 5. | Horní vrstva matrace z pěny o hustotě min. 80 kg/m³ a odporem proti stlačení max. 2,8 kPa | Materiál: …, hustota … kg/m³, odpor … kPa |  |
| 6. | Spodní vrstva matrace z pěny o hustotě min. 30 kg/m³ a odporem proti stlačení min 3,5 kPa | Materiál: …, hustota … kg/m³, odpor … kPa |  |
| 7. | Zesílená okrajová vrstva z polyuretanové pěny s nehořlavou úpravou min. 45 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³ |  |
| 8. | Šířka okrajové zóny min. 5 cm na obou delších stranách | ANO/NE, ... cm |  |
| 9. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | ANO/NE |  |
| 10. | Jádro matrace musí být obaleno separačním úpletem/trikotem pro zajištění snadného pohybu potahu po jádru matrace | ANO/NE |  |
|  | Potah |  |  |
| 11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám a se zvýšenou paroporpustností pro regulaci mikroklimatu | ANO/NE |  |
| 12. | Potah pratelný na 95°C | ANO/NE |  |
| 13. | Snadno snímatelný potah se zipem na minimálně 2 sousedících stranách. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám. Potah s lepenými a svařovanými spoji | ANO/NE |  |
| 14. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | ANO/NE |  |
| 15. | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky | ANO/NE |  |
| 16. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) - cedulka i na matraci | ANO/NE |  |

Aktivní matrace s kompresorem

|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
|  | Typ matrace: aktivní antidekubitní matrace min. do VI. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |  |
| 1. | Nosnost min. 250 kg | … kg |  |
| 2. | Rozměry matrace šířka 85-90 cm x délka max. 200 cm | … cm x … cm |  |
| 3. | Výška matrace maximálně 20 cm | … cm |  |
| 4. | Matrace samonosná (bez nutnosti použití pasivní matrace) | ANO/NE |  |
| 5. | 2 celový systém | ANO/NE |  |
| 8. | Automatická ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta nebo varianta manuální tlačítko na zvětšení tlaku | ANO/NE |  |
| 9. | Cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu | ANO/NE |  |
| 10. | Možnost rychlého vypuštění matrace - CPR - bezpečnostní systém s pojistkou proti nechtěnému vypuštění | ANO/NE |  |
| 11. | Funkce transportní mód - statický tlak po min. 8 hodin bez použití elektrické sítě | ANO/NE, … hodin |  |
| 12. | Matrace se samouzavíratelnými ventily s možností odpojení jednotlivých cel matrace v místě požadovaného nulového tlaku | ANO/NE |  |
|  | Potah |  |  |
| 13. | Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace | ANO/NE |  |
| 14. | Horní potah: Obousměrně elastický povlak. Prodyšný, protiskluzný, vodotěsný, pratelný do 95 °C, antibakteriální | ANO/NE |  |
| 15. | Spodní potah: upevňovací popruhy s možností fixace k ložné ploše lůžka | ANO/NE |  |
| 16. | Zip na potazích překrytý ochranným záhybem proti tekutinám | ANO/NE |  |
|  | Kompresor |  |  |
| 17. | Tichý chod s automatickým nastavením tlaku dle váhy osoby | ANO/NE |  |
| 18. | Piktogramy funkcí s dotykovým ovládáním | ANO/NE |  |
| 19. | Bezpečnostní automatické zamčení funkcí | ANO/NE |  |
| 20. | Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut | ANO/NE |  |
| 21. | Možnost manuláního nastavení tlaku, alternující, maximální a statický | ANO/NE |  |
| 22. | Vyžadován velmi tichý chod, bez vibrací | ANO/NE |  |
| 23. | Kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení | ANO/NE |  |

Pacientský stolek s jídelní deskou

|  | Požadavky zadavatele |  | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry |  | Parametry nabídky |  |
| 1. | Neporézní materiál stolku |  | ANO/NE |  |
| 2. | Jednostranně přístupný |  | ANO/NE |  |
| 3. | Držák na ručníky na boční straně stolku |  | ANO/NE |  |
| 4. | Jídelní deska otočná kolem své osy, plynule výškově nastavitelná (min. v rozsahu 78-112 cm) s posilovací pružinou a automatickou aretací. |  | ANO/NE, … - … cm |  |
| 5. | Jídelní deska s možností umístění na obě boční strany stolku |  | ANO/NE |  |
| 6. | Zatížení jidelní desky min. 20 kg |  | … kg |  |
| 7. | rozměr (tolerance ± 3 cm) | výška 90 | … cm |  |
| 8. |  | šířka 62 | … cm |  |
| 9. |  | hloubka 47 | … cm |  |
| 10. | Spodní kontejner s tichým dojezdem, bez zámku s držákem |  | ANO/NE |  |
| 11. | Odkládací plocha mezi zásuvkou a skříňkou (výška niky min. 20 cm) |  | ANO/NE, … cm |  |
| 12. | Horní zásuvka s tichým dojezdem, uzamykatelná |  | ANO/NE |  |
| 13. | Vyjímatelná plastová vložka odolná vůči dezinfekcí |  | ANO/NE |  |
| 14. | Horní deska s přesahem, s kovovými úchyty pro lepší manipulaci a hygienu |  | ANO/NE |  |
| Korpus |  |  |  |  |
| 15. | Barva stolku: RAL 1015 unicolor, povrch stolku: odolný a odlehčený HPL v kombinaci s kovovým rámem v barvě RAL 9006, povrchová úprava odpovídající nabízeným lůžkům (matný povrch /se strukturou – jemná pomerančová kůže) |  | ANO/NE, povrch stolku … |  |
| 16. | Jídelní deska na hliníkové noze, která se dá libovolně přemísťovat na obě boční strany jednoduše bez použití nástroje |  | ANO/NE |  |
| 17. | Povrch celého stolku dezinfikovatelný běžnými prostředky |  | ANO/NE |  |
| Podvozek |  |  |  |  |
| 18. | Čtyři kolečka, minimálně dvě brzditelná |  | ANO/NE |  |
| 19. | Průměr koleček minimálně 50 mm |  | … mm |  |

Pacientský stolek jídelní sklopný

|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| Stolek - základní parametry |  |  |  |
| 1. | Neporézní matriál HPL | ANO/NE |  |
| 2. | Vnější rozměr jídelního stolku 90 x 45 (+- 3 cm) | … cm x … cm |  |
| 3. | Nosnost jídelní desky min. 15 kg | … kg |  |
| 4. | Úhel naklápění od 0° do 48° | ANO/NE |  |
| 5. | Nastavení výšky JD 69 - 104 cm, tolerance (+- 3 cm) | … - … cm |  |
| 6. | Barva stolku: RAL 1015 unicolor, povrch stolku: odolný a odlehčený HPL v kombinaci s kovovým rámem v barvě RAL 9006, povrchová úprava odpovídající nabízeným lůžkům (matný povrch / se strukturou - jemná pomerančová kůže) | ANO/NE, povrch stolku … |  |
| 8. | Povrch celého stolku dezinfikovatelný běžnými prostředky | ANO/NE |  |
| Stolek - podvozek |  |  |  |
| 10. | Rám stolku ve tvaru U, vysoká stabilita a mobilita | ANO/NE |  |
| 11. | Průměr koleček minimálně 50 mm | … mm |  |