## RDG
Ultrazvukový přístroj pro RDG pracoviště oddělení zobrazovacích metod
TECHNICKÉ PARAMETRY
Jednoznačné typové označení nabízeného výrobku
Parametr | minimální / maximální hodnota požadovaná zadavatelem | Hodnota nabízená účastníkem | * Možnost ověření v nabídce
Základní parametry |  |  |  | NABÍDKOVÁ CENA
Kompletní abdominální diagnostika | ANO |  |  | POLOŽKA | NABÍDKOVÁ CENA ÚČASTNÍKA V KČ BEZ DPH |  | ZADAVATELEM POŽADOVANÝ POČET | CENA PRO ÚČELY HODNOCENÍ
Vyšetřování měkkých tkání, kloubů, svalů, šlach a nervů | ANO
Dopplerovské vyšetřovávání cév | ANO |  |  | NABÍDKOVÁ CENA ZA DODÁVKU ULTRAZVUKOVÉHO PŘÍSTROJE DLE SPECIFIKACE |  |  | 1 | 0
Nový přístroj, na podvozku, lehce transportovatelný, madlo pro převoz | ANO
Hmotnost přístroje | max.120 kg |  |  | CENA ZA 1 ROK POZÁRUČNÍHO SERVISU** |  |  | 10 | 0
Šířka přístroje | max. 65 cm
LCD/LED monitor s FullHD rozlišením o velikosti | min. 23" |  |  | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA: |  | 0
- na pohyblivém rameni, výškově i stranově stavitelný | ANO
Ovládací panel s trackballem - kuličkou (nikoliv touchpad) | ANO
- elektronicky výškově stavitelný v rozsahu | min. 70 - 100 cm
- integrovaný dotykový LCD panel o velikosti | min. 12"
- plná programovatelnost a konfigurace nabídek (definování měřicích postupů a výpočtů, úprava stávajících i tvorba nových nabídek) | ANO |  |  | **provádění PBTK (periodických bezpečnostně technických kontrol) a veškerých dalších výrobcem předepsaných povinných kontrol, revizí, prohlídek, kalibrací, validací a dalších obdobných úkonů stanovených výrobcem pro provoz a údržbu Předmětu koupě
- HW textová klávesnice výsuvná z ovládacího panelu | ANO
- integrovaný ohřívač gelu s možností regulace teploty ohřevu | ANO
Frekvenční rozsah přístroje | min. 1 - 30 MHz
Počet aktivních konektorů pro připojení 2D sond | min. 4
Podpora uz sond typu single crystal a matrix (víceřadé sondy) | ANO
Rychlý start přístroje (z vypnutého stavu) | max. 45 s
Napájení přístroje 240V | Uveďte: příkon
[W popř. VA]
Třída elektrické ochrany přístroje | Uveďte:
[I, II]
Požadované režimy zobrazení:
2D zobrazení (B – mód) | ANO
Maximální hloubka 2D zobrazení abdominální sondy min. 40 cm (vyšetřitelnost pacientů s BMI > 35). | min. 40 cm
Manuální úprava fokusační hloubky, zónová fokusace a automatická bezzónová fokusace v celé zobrazované hloubce (tzv. Full focus) | ANO
Trapezoidní (lichoběžníkové) zobrazení na všech lineárních sondách | ANO
Panoramatické zobrazení – sejmutí delšího úseku tkáně (v rozsahu min. 40 cm) a jeho následná rekonstrukce na monitoru přístroje u všech sond | ANO
3D Freehand - modul rekonstrukce 3D objemu pomocí konvenčních 2D sond | ANO
PW – pulzní doppler s možností steeringu na všech lineárních sondách | ANO
CFM (Colour Flow Mapping) - barevné zobrazení toku krve | ANO
Dynamický doppler - barevné zobrazení krevního toku s vysokou rozlišovací schopností a přesnou konturací (bez přebarvených hranic cévních stěn) | ANO
Zobrazení mikrovaskularizace – barevné zobrazení drobného cévního zásobení nízkých rychlostí, za vysoké obrazové frekvence a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toků (akumulační mód) – využití na všech nabízených sondách | ANO
Monochromatické zobrazení vaskularizace tkáně s potlačením základního 2D obrazu bez použití kontrastních látek - subtrakční nedopplerovská metoda | ANO
Duplexní a triplexní zobrazení v reálném čase u všech nabízených sond | ANO
Simultánní duální zobrazení - rozdělení monitoru na zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase u všech nabízených sond | ANO
Zobrazení středové linie aktivní sondy v diagnostickém obraze na monitoru | ANO
Funkce pro zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (nastavení ve více úrovních) | ANO
Požadavky na úpravu zobrazení a měření:
Automatická optimalizace 2D obrazu a dopplerovské křivky | ANO
Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí | ANO
Manuální a dynamické prohlížení záznamu s měnitelnou rychlostí | ANO
Schopnost měření na uložených obrazových záznamech | ANO
Programové vybavení pro provedení všech typů měření a výpočtů používaných v obecné ultrazvukové diagnostice: délka, plocha, objem, úhel | ANO
Automatizované trasování dopplerovské křivky vč. automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D na zmraženém záznamu i v aktivním režimu snímání | ANO
Vaskulární index – výpočet procentuálního prokrvení v definované oblasti | ANO
Požadavky na archivaci:
Interní HDD pro archivaci statických snímků a obr. sekvencí o kapacitě | min. 1 TB
Archivace obr. nálezů v hrubých datech formátu RAW, pro export možnost konverze do běžných nelicencovaných formátů (např. jpg, bmp, avi, mpeg4, …) | ANO
USB porty pro připojení dokumentačních a paměťových zařízení typu Flash disk (alespoň 1 ks v dosahu obsluhy – na monitoru nebo ovládacím panelu) | ANO
Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do nemocničního informačního systému typu PACS/NIS s podporou WiFi připojení | ANO
Požadované sondy:
1 ks matrixová konvexní UZ sonda pro abdominální vyšetřování | rozsah min. 2 - 8 MHz, zobr.úhel min. 140° hloubka 2D min. 40cm
1 ks martixová lineární UZ sonda pro vyšetřování měkkých tkání v blízkém poli | rozsah min. 6 - 18 MHz, šířka záběru min. 45mm
1 ks matrixová lineární UZ sonda pro cévní dopplerovské vyšetřování | rozsah min. 3 - 9 MHz, šířka záběru min. 45mm
Ostatní požadavky | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | * Možnost ověření v nabídce
Možnost doplnění přístroje o modul hodnocení elasticity a steatózy jaterní tkáně metodou střižné vlny včetně barevného mapování, číselné kvantifikace (v m/s a v kPa) a možnosti sledování kvality akvizice - pomocí nabízené abdominální sondy. | ANO
Dostupné celokovové resterilizovatelné punkční nástavce pro všechny sondy | ANO
označení CE | ANO
* takto označená pole vyplní dodavatel, dodavatel uvede dokument a číslo stránky k ověření parametru
razítko a podpis dodavatele