## List1
Kombinovaný oftalmologický laser
Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr |  | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Fotodisrupční laser
1 | Laser Nd:YAG, čerpaný bleskovou lampou, s Q-spínáním |  | ano |  | mandatorní požadavek
2 | • Možnosti použití | • Posterior kapsulotomie | ano |  | mandatorní požadavek
3 |  | • Iridotomie | ano |  | mandatorní požadavek
4 |  | • Trabekulotomie | ano |  | mandatorní požadavek
5 |  | • Anterior kapsulotomie | ano |  | mandatorní požadavek
6 |  | • Čištění IOL povrchu | ano |  | mandatorní požadavek
7 | • Vlnová délka : 1064 nm |  | 1064 nm |  | mandatorní požadavek
8 | • Zaměřovací paprsek | laserová dioda 660-680 nm | 660-680 nm |  | mandatorní požadavek
9 |  | čtyřbodový paprsek pro fokusaci | ano |  | mandatorní požadavek
10 |  | max. energie 150 µW na rohovce | max 150 µW |  | mandatorní požadavek
11 | • Posun focusace : variabilně : +150 µm; 0; -150 µm |  | ano |  | mandatorní požadavek
12 | • Posun zaostření mezi zaměřovacím a terapeutickým zářením YAG 0/150/225/300 μm nastavitelné dopředu a dozadu |  | 0/150/225/300 μm |  | mandatorní požadavek
13 | • Průměr ohniska 6,5 μm ±20 % ve vzduchu |  | 6,5 μm ±20 % ve vzduchu |  | mandatorní požadavek
14 | • Šířka mezery 0 mm až 14 mm (plynule) |  | 0 mm až 14 mm (plynule) |  | mandatorní požadavek
15 | • Délka pulsu max 4 ns |  | < 4 ns |  | mandatorní požadavek
16 | Max. laser. Energie | jednotlivý puls 9.0 mJ – 13.0 mJ- při max. 2.5 Hz | 9.0 mJ – 13.0 mJ- při max. 2.5 Hz |  | mandatorní požadavek
17 |  | dvojitý puls 18.0 mJ to 28.0 mJ při max 1.0 Hz | 18.0 mJ to 28.0 mJ při max 1.0 Hz |  | mandatorní požadavek
18 |  | trojitý puls: 29.0 mJ do 45.0 mJ při max 1.0 Hz | 29.0 mJ do 45.0 mJ při max 1.0 Hz |  | mandatorní požadavek
19 | • Rozsah energie 0,3 – 10 mJ ve 22 krocích |  | 0,3 – 10 mJ ve 22 krocích |  | mandatorní požadavek
Fotodisrupční laser
20 | • Možnosti použití | • Panretinální fotokoagulace | ano |  | mandatorní požadavek
21 |  | • Trabekuloplastika | ano |  | mandatorní požadavek
22 |  | • Iridotomie | ano |  | mandatorní požadavek
23 |  | • Ložisková fotokoagulace | ano |  | mandatorní požadavek
24 |  | • Mřížková fotokoagulace | ano |  | mandatorní požadavek
25 |  | • Odchlípení sítnice | ano |  | mandatorní požadavek
26 | • Vlnová délka : 532 nm |  | 532 nm |  | mandatorní požadavek
27 | Modifikovatelné šablony s automatickým umístěním |  | ano |  | mandatorní požadavek
28 | • Max. výkon koagulačního laseru na rohovce v režimu cw 1 500 mW |  | max 1 500 mW |  | mandatorní požadavek
29 | • Interval pulsu koagulačního laseru 10 ms až 6000 ms (nastavitelný |  | 10 ms až 6000 ms |  | mandatorní požadavek
30 | • Trvání pulsu ( multispot) min. v rozsahu 10-50 ms |  | min. v rozsah 10-50 ms |  | mandatorní požadavek
31 | • Doba pulsu (selektivní režim) | 150 ns až 5 μs (1/e2) | 150 ns až 5 μs |  | mandatorní požadavek
32 |  | 100 ns až 300 ns (FWHM) | 100 ns až 300 ns |  | mandatorní požadavek
33 | • Zaměřovací paprsek | laserová dioda v rozsahu 620-650 nm | 620-650 nm |  | mandatorní požadavek
34 |  | max. energie 1 mW | max 1 mW |  | mandatorní požadavek
35 | • Aplikátory | štěrbinová lampa s elektromanipulátorem | ano |  | mandatorní požadavek
36 |  | možnost připojení endosondy nebo LIO | ano |  | mandatorní požadavek
37 | • Chlazení termoelektrické |  | ano |  | mandatorní požadavek
38 | • Ovládání | • kombinovaný mikromanipulátor pro nastavení šterbinové lampy a současně i zaměření laseru | ano |  | mandatorní požadavek
39 |  | • ovládací panel s dotykovou obrazovkou pro jednoduché nastavení parametrů | ano |  | mandatorní požadavek
40 |  | • nožní spínač | ano |  | mandatorní požadavek
41 | • Koaxiální vedení laserového paprsku |  | ano |  | mandatorní požadavek
42 | • Parafokální zobrazení laserového spotu |  | ano |  | mandatorní požadavek
43 | • SLT funkce |  | ano |  | mandatorní požadavek
44 | • Automatický bezpečnostní filtr pro lékaře |  | ano |  | mandatorní požadavek
45 | • Kontinuální ( prodloužený ) puls používaný při kreslící technice o minimální délce trvání 6s. |  | ano |  | mandatorní požadavek
46 | • Možnost laser jednoduše odpojit od stolku a štěrbinové lampy a použít separátně pro endokoagulaci na operačním sále |  | ano |  | mandatorní požadavek
speciální laserovací štěrbinová lampa
47 | • pětinásobné zvětšení 5,8,12,20,32x |  | 5,8,12,20,32x |  | mandatorní požadavek
47 | • Nastavení slitu | výška slitu 1,3,5,9,14 mm po krocích | ano |  | mandatorní požadavek
47 |  | šířka slitu 0-14 mm, průběžně nastavitelný | 0-14 mm plynule |  | mandatorní požadavek
47 | • Mechanická brzdička |  | ano |  | mandatorní požadavek
47 | • Mikromanipulátor pro zacílení laserového paprsku integrovaný do joysticku štěrbinové lampy –fixační osvětlení |  | ano |  | mandatorní požadavek
47 | • Možnost v budoucnu doplnění štěrbinové lampy o modul zobrazení analogově nebo digitálně |  | ano |  | mandatorní požadavek
47 | • Možnost v budoucnu doplnění štěrbinové lampy o modul aplanační tonometrie |  | ano |  | mandatorní požadavek
Společnýpojízdný stolek
48 | • Speciální pojízdný výškově elektricky nastavitelný stolek, který integruje všechny součásti kombinovaného laser-systému |  | ano |  | mandatorní požadavek