## Novorozenecké
Monitory vitálních funkcí
Příloha č. 01 - Technická specifikace
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
1 ks transportní novorozenecký monitor ( novorozenecké oddělení )
barevný, dotykový monitor vitálních funkcí s obrazovkou min 10", medical grade | min 10"
3 režimy - dospělí, dětský, novorozenecký - kompatibilita s dětskou JIP | ANO
český SW | ANO
min. 6 zobrazených křivek různých parametrů současně | ANO
sledované parametry: EKG(3 svodů), respirace, NIBP, SpO2(Masimo) | ANO
trendy - grafické i numerické, min. posledních 48 hod. | min 48 hod
příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu | ANO
baterie min 4 hodiny provozu pro případ transportu | ANO
možnost uchycení na infuzní tyč nebo čelo lůžka | ANO
Příslušenství
SpO2 čidla jednorázové 20 ks | 20 ks
NIBP neonatální hadice, Jednopacientské novorozenecké NIBP manžety v rozsahu 5ks každé velikosti | 5ks každé velikosti
EKG Kabel pro jedorázové neonatální elektrody,, jednorázové neonatální elektrody min. 3x100 ks | min 3x 100ks
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

## dětské
Monitory vitálních funkcí
Příloha č. 01 - Technická specifikace
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
Lůžkový monitor 5ks
barevný monitor vitálních funkcí s obrazovkou min 12", medical grade | min 12"
3 režimy - dospělí, dětský, novorozenecký | ANO
český SW | ANO
min. 6 zobrazených křivek různých parametrů současně | ANO
sledované parametry: EKG(3 svodů), respirace, NIBP, SpO2 ( u 2 monitorů Masimo) | ANO
trendy - grafické i numerické, min. posledních 48 hod. | min 48 hod
příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu | ANO
baterie min 2,5 hodiny provozu pro případ transportu | min 2,5 hod
1xpřenositelný modul pro měření EtCO2 microstream umožňující použití u novorozeneckých, dělských i dospělých pacientů | ANO
Centrální monitor pro min. 5 monitorů
český SW | ANO
možnost napojení až 16 monitorů | ANO
obousměrná komunikace s připojenými monitory | ANO
Možnost doplnění přístupu přes WEB, mobilní zobrazení a podobně | ANO
možnost sledování až 4 křivek u každého pacienta ( až 16 pacientů) v reálném čase | ANO
možnost zobrazení, vyhodnocení a záznamu alarmů na centrále, tisk alarmů | ANO
Požadované příslušenství
jednotné příslušenství v rámci celé zakázky | ANO
kompletní SW a HW (včetně kabeláže,PC, monitoru 27", tiskárny, všech propojení, signalizace atd.) pro bezproblémovou instalaci, uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti | ANO
držáky monitorů v rámci celé zakázky (otočné rameno na zeď neb sloupek) 5ks | 5ks
Vybudování kabelové neb wi-fi autonomní sítě včetně veškerých komponentů nutných k bezproblémovému provozu centrálního monitoringu (kabelová síť výhodou) | kabelová/wifi |  | hodnotící kritérium, 3 body za kabelovou síť
SpO2 senzory jednorázové 60 ks | 60 ks
NIBP manžety v rozasu neonatální až dospěly( až 100 kg) po 5 kusech | po 5 ks
Spotřební materiál k monitoraci CO2 pro novorozeneckého pacienta 2x, dětského pacienta 5x a dospělého pacienta 5x | ANO
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".